附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B GC-5977B MSD | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

安捷伦气相色谱-质谱联用仪

基本配置

★100位以上自动进样器

★同时配备电子轰击电离源 (EI) 和化学离子源( CI)

★同时配备分流不分流,程序升温(PTV)进样口

主要工作条件和技术指标

1.	工作条件

1.1	电源：220V，50Hz

1.2	温度：操作环境15℃-35℃

1.3	湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

2.	性能指标

2.1.	气相色谱仪

2.1.1.	柱箱

2.1.1.1.	★操作温度：室温以上5℃-430℃

2.1.1.2.	★温度设定值精度：0.1℃

2.1.1.3.	最大升温速率：118℃/min

2.1.1.4.	最大运行时间：999.99min

2.1.1.5.	19阶/20平台程序升温，可梯度降温

2.1.1.6.	温度稳定性：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃

2.1.1.7.	控温精度：≤0.01℃

2.1.1.8.	降温速率：从450℃降至50℃＜260秒(22℃室温下)

2.1.1.9.	保留时间重现性：＜0.01%或＜0.001min

2.1.2.	分流/不分流毛细管柱进样口（带电子气路控制EPC）

2.1.2.1.	最高使用温度：400℃

2.1.2.2.	电子参数设定压力，流速和分流比

2.1.2.3.	*压力设定范围：0-148Psi

2.1.2.4.	压力精度0.001Psi

2.1.2.5.	流量范围：0-200mL/分钟N2，0-1250mL/minH2或He

2.1.3.	自动进样器：

2.1.3.1.	*样品位数：≥165位

2.1.3.2.	进样量范围：0.1－50ul

2.2.	质谱仪

2.2.1.	★质量数范围：1.8-1040amu，以0.1amu递增

2.2.2	★质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时

2.2.3.	★最大扫描速率：12000amu/秒

2.2.4.	★选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

2.2.5.	★质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入

2.2.6.	★具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

2.2.7.	★离子化能量：5-241.5eV

2.2.8.	★分析器：整体镀金双曲面石英四极杆，必须独立温控以确保质量轴稳定性及充分的抗污染能力，非预四级杆加热，温控范围106℃-200℃