南京信息工程大学水文与水资源工程学院水文与水资源工程专业设备采购项目招标文件

（招标编号：SBC2020009）

(2020年4月27日17：00定标发标版)

为满足学校相关教学科研工作需要，受校实验室与设备管理处委托，就水文与水资源工程专业设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学水文与水资源工程专业设备采购项目。

2.项目说明：南京信息工程大学校内，本次招标项目必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且中标人支付按合同价款20%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由中标人自行负责和承担。

3.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm和zbc.nuist.edu.cn网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

4.招标文件由我校采购人、项目归口管理部门和财务处联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由财务处负责人和招标科工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交财务处、项目归口管理部门（或采购人）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷等的依据。

5.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

6.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

7.招标过程接受学校纪委办监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）参加政府采购的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内（2019年09月至今）任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内（2019年09月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）投标人不得存在下列情形之一（提供加盖投标人公章的承诺书）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供本项目报名截止日后的网站截图并加盖单位公章）。

二、本项目采用资格后审法，唱标后，进行资格审定。

三、投标人应按附件2、附件3的格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品（或服务）的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、项目若有分包，投标人可对招标清单中的任一分包、几包或全部分包投标，但不可拆分单一分包内容。对所投标的各分包项目，分别报投标单价和总价。

五、本项目为交钥匙工程，报价为货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标人的报价应将设备费、服务费、代理费、运输费、上下力费、检测费、安装费、调试费、安装辅材、合理利润、国家相关税费（含关税）及其他所有费用包含在内，一旦确定中标，不得另行提出其他费用要求。供方于合同生效之日起50天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担，安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。

六、本项目预算价为187.25万元，本项目只接受人民币报价。

七、进口货物的外贸代理公司由投标人（中标人）自行选择，代理费由投标人与所选外贸公司协商确定并含在报价中。我校协助办理入关、免税等相关证明材料手续。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据我校招标公告向我校财务处招标科提出报名后，从我处取得正式招标文件（纸质或电子版），并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码（务必留手机号码，不得留座机号码，以便我处收到标书后及时发短信告知）。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）投标价格明细表（附件3）；

（3）300元报名资料费银行转账回单（复印件）；

（4）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等）；

（5）授权委托书、被委托人身份证复印件；

（6）产品（或服务，下同）技术性能参数的详细描述一览表（投标文件在对投标标的物进行技术和商务描述时，必须完全按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应，不得颠倒顺序，不得有漏项，不得原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段；投标文件应采用文字加图片或图形描述的方式对标的物进行必要的、详尽的说明；

（7）产品技术和商务指标偏差表；

（8）产品服务方案；

（9）产品销售授权书或代理证书（如系代理公司的）；

（10)产品质量、工期、安全、管理及售后服务承诺书；

（11）产品质量检测报告、质保、认证等证书；

（12）投标单位或产品或服务近三年相关业绩证明材料（含中标通知书、合同及竣工验收意见表，三者缺一不可）；

（13）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（14）招标文件规定或投标人对照评标办法的得分因素以及附件1相关要求认为应提交的其他资料和文件。

（15）投标人必须投本标书所有标段的设备，不允许分标段投标；标书中服务器标段必须满足所有参数要求，其余标段标★的参数必须满足，否则视为无效标书；所有设备质保年限必需满足标书附件4中售后服务要求，中标公示日起，五个工作日内取得所投上述要求原厂授权函、售后服务承诺函、原厂报修等，否则取消中标资格。

6.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、招标主管单位、采购人、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、招标管理部门、采购人、评审专家或其他投标人串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时以次充好，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标专家组按规定程序确定（采用“评定分离”制的项目除外）；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件5）,供投标人和评标专家组参考。

2.在开标前工作日的半天，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标专家组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标专家组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由财务处招标科根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.财务处工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由财务处工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪委办代表签字。

5.评标专家组按照确定的评标办法，根据投标人核心指标和非核心指标满足情况、报价、样品（有的项目有样品）、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、业绩、服务承诺等因素公正、独立综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

备注：评标统计规则：各评委先对各家单位综合得分情况进行排序，再将各评委排序累加，数字最小者为第一名，余类推，如有并列，再计算总分加以区别。

6.投标报价有算术错误的，评标专家组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.财务处根据评标专家组综合排序，在学校网站和财务处招标科网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效投标

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.有1个核心指标或有5个及以上非核心指标未能满足的；

5.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

6.技术指标响应内容未按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应；投标文件未采用文字加图片或图形描述的方式对货物进行必要的、详尽的说明，原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段的；

7.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标专家组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交有关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标专家组将其作为无效投标处理；

8.报价超过预算金额，或以人民币之外的币种报价的；

9.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或报名资料费银行转账回单中无“SBC2020009资料费”字样的；

10.招标文件中虽没明确，但经评标专家组讨论通过的符合无效投标情形的其他条件。

六、评标办法

1.本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由采购人、项目归口管理部门和财务处从报价得分、技术得分、服务、业绩、信誉得分五个方面提出评标办法（见附件5）。

2.为保证招标质量，在评标办法中设核心指标。每个分包的核心指标不超过5个。

七、合同、履约、验收及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳50000元（伍万元整）履约保证金并前来我处领取的《中标通知书》（一式二份）。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订供货和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我处将其列入黑名单，三年内不得到我处从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

针对国内供应货物，中标单位所供设备（或软件、服务）进场安装调试或服务工作完毕，经验收、检测合格后，提供全额税务发票，凭最终签字和盖章的验收合格报告，支付至合同价的95%，余5%作质保金，质保期满后并经有关单位确认无质量问题后，一次性支付完毕。具体内容以最终签署的合同约定为准。

针对国外供应货物（进口货物），由外贸公司开具全额发票，外贸合同中采用100%信用证，90%见单即付，10%凭最终用户方签字和盖章的验收报告支付。

4.资料费：300元/家。

（1）我处不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“SBC2020009资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，若备注不下，请将单位名称和纳税识别号发至2483567991@qq.com，以便打印发票和对账。转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）招标科定期到财务处财务科对账（时间约半个月），打印出正式发票后，投标人可到招标科认领。外地的投标人可以通知我处代为寄送。

5.履约保证金（或投标保证金）：50000元（伍万元整）。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务科开具缴款收据，凭缴款收据到财务处招标科领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。50000元履约保证金交款账号同300元资料费。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务科办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处财务科（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼财务大厅）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我处将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我处从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.质保：参照附件4服务要求

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件：自行下载。

3.答疑时间：

（1）投标人如有疑问，请在2020年5月6日11:30 前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（因财务处招标科人手少，为减少所提问题的文字二次输入工作量，质疑函请勿以JPG或PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解）。

（2）我校项目归口管理部门将通过财务处招标科向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

4.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我处，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，将会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2020年5月18日13:30。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室财务处招标科。联系人：马老师、罗老师、方老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2020年5月18日13:30；(不安排公开开标、唱标，由财务处招标科工作人员在我校纪委办监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

6.相关单位联系人及电话

（1）财务处招标科（招投标管理业务单位）：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师、方老师；

（2）用户单位联系电话：13390914662，联系人：于老师。

南京信息工程大学财务处

2020年4月27日

附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下光谱测量系统 | 在线或剖面测量水体表面或水下辐照度、辐亮度、光合有效辐射。可用于水质研究、卫星数据验证、水色遥感、光学模型研究、生物学以及气候学的研究。(需要测定的物理量Sclar Irraniance) 技术参数： 辐照度测量，无需通过积分计算辐照度数据,数据真实可靠 ▲传感器式设计，可连续采集光谱数据，可用于水下和空气中光谱测量 波长: 320 - 950 nm ▲检测器: 256通道硅光电检测器或256通道硅膜光电阵列 光谱采样: 3.3nm/pixel 光谱精度: 0.3nm ▲收集器类型：球形检测器2 Pi 实际使用通道: 190 典型饱和度(4ms integration time): 20 Wm-2nm-1 (at 400nm) 12 Wm-2nm-1 (at 500nm) 15 Wm-2 nm-1 (at 700nm) 典型NEI (8s integration time): 0.8 μWm-2 nm-1 (at 400nm) 0.6 μWm-2 nm-1 (at 500nm) 0.8 μWm-2 nm-1 (at 700nm) 可选压力及深度传感器 软件功能：数据下载、参数设定，实时控制 配置包括光谱传感器，数据扩展模块、远程连接线、软件等 ▲售后服务 货物到达用户方后，保证及时安排技术工程师免费到现场安装调试并进行人员培训。培训内容包括硬件安装、基本原理讲解、软件操作讲解、基本测量 、文件传输 (File Exchange)、使用及维护保养注意事项讲解，培训采用现场讲解操作结合PPT等形式。 保修：对于非人为损坏，提供一年免费保修期及终身维修服务。 软件升级：软件终身免费升级。 | 1套 |
| 2 | 水下温度链 | 主机指标： 供电及存贮：内置电池和存贮单元，仪器可自记式工作 通讯：USB-C，RS232 时钟漂移：±60 seconds/年 配备磁开关功能 耐压：≧500m 采样率：3s—24h（可设置） 温度传感器指标： 范围： -2°C - 35°C 精度：≦±0.005°C 分辨率：<0.00005 °C 标准稳定性：~0.002 °C /年 配置包括： 温度节点：温度链包含 24个温度节点，且节点传感器位置可按需定制 温度链长度：≧10m 温度链的荷载：≧250kg | 1套 |
| 3 | 紫外分光光度 | 技术参数 波长范围：190-1100nm，波长分辨率0.1nm 光谱带宽：2nm 杂散光：≤0.05%T，@360nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：≤0.2nm 光度准确度：±0.002A(0~0.5A) ；±0.004A(0.5~1A)；±0.3%T(0~100%T) 光度重复性：≤0.001A(0~0.5A)；≤ 0.002A(0.5~1A)； ≤0.15％T(0~100%T) 光度噪声：0.0005Abs（500nm处） 基线平直度：±0.002A ▲主机功能：内置式光度测量、定量测量、全波长扫描，文件管理和性能验证功能。标配分析软件，通过联机操作实现更多功能。 检测器：硅光二极管 光源：进口、长寿命氘灯、钨灯 测试范围：-0.3～3.0A 0～200%T 0～9999C ▲5英寸彩色触摸屏，操作简单方便，可显示定量曲线和全波长扫描图谱。 ▲仪器底座建议航空材料/一次压铸成型，提高一起稳定性，确保仪器的精确度。 ▲仪器采用独立的光室结构，换灯时仅需打开灯室罩，无需打开仪器。 ▲主机支持USB存储，文件导入/导出，并且可以直接导出TXT和CSV格式的文件。 | 1台 |
| 4 | 多气体分析仪 | 技术指标： ▲同时测定二氧化碳、甲烷和氧化亚氮三种温室气体 ▲柱温箱：操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求。高于环境温度+10℃至420℃；控温精度0.01℃ ▲进样口：至少可同时安装两个个独立控温的进样单元 ▲检测器：含有电子捕获检测器（ECD）和火焰离子化检测器 (FID) 色谱柱和流路系统：支持填充柱和毛细管柱；具有大气压和温度补偿功能 ▲支持 20阶柱箱升温梯度，21个恒温平台，可梯度降温具有柱温箱温度的自动保护功能 ★火焰离子化检测器最低检测限：< 1.5 pg C/s，电子捕获检测器检测限：0.1 pg/s ，气体样品进样量不得高于3ml ▲火焰离子化检测器具有自动点火功能 ★保留时间重现性：< 0.008% 或 < 0.0008 min，环境温度敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化< 0.01℃，峰面积重现性：< 1%RSD，具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能，软件终身免费升级。 配置： 主机 1套 辅助压力控制器 1件 电子捕获检测器 1件 氢火焰检测器 1件 甲烷转化炉 1件 阀箱 1件 十通阀 1个 六通阀 1个 程序控制器 1件 专用电脑及打印机 1台 专用电脑及打印机配置最低要求：PC机，i59400F 1TB+256G SSD 2G DDR5 独显 23 吋显示器，系统正版 Win 10 ；黑白激光多功能打印一体机（打印 复印 扫描） | 1台 |
| 5 | 地下水交互速率监测仪（便携） | 技术参数: ▲探测器：固态的离子植入式平面硅探测器。对困扰很多其它探测器的震动和噪音不敏感，特别低的本底值，没有氡气就没有读数。 目标空气：Rn-222﹝氡气﹞；Rn-220﹝钍射气﹞ 动力范围：0.120,000 pCi/L﹝4750,000Bq/m3﹞。检测下限可到0.1 pCi/L。因为空气检测中多数读低于1.0 pCi/L。 ▲灵敏度：嗅探模式：0.25 CPM/pCi/L 正常模式：0.5 CPM/pCi/L 内置泵：具有内置泵，微处理器控制，定时或者连续。 ▲能谱：能打印显示氡气和钍射气的特征峰的能谱。打印出随时间变化的氡气浓度。 ▲恢复：从半衰期为3.05分钟的高氡气暴露值恢复；12分钟内恢复到小于峰值10%，在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20,000 pCi/L降至1 pCi/L。 ▲预置协议：嗅探模式、1天、2天、星期、用户自定义、抓取、Wat-40、Wat-250及钍射气 周期时间：按您的要求设置周期间隔，从2分钟到24小时。 数据显示：两行16字符的LCD显示。多重窗口和广泛菜单。 数据存储：存储1000次氡气测量，包括时间、日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确定度。 输出：RS-232串口用于下载到电脑。也能用 RADLINK软件进行远程控制和/或外部中继盒控制。 打印机：无线连接。测试中和测试结束都可以打印数据、棒条图和能谱。 电源：220V交流电源：连续监测6V 2.5Ah可充电电池：每充电一次可有72小时操作时间。 工作环境：050ºC；0100% 相对湿度，无凝霜。存储温度：-4060 ºC，符合跌落测试要求。 ▲便携式 需提供国家计量器具型式批准证书 | 2台 |
| 6 | 手持式气象站 | 技术参数 ▲温度测量范围：-30°C~50°C, -40°C~70°C(AMY型） ▲温度测量精度：土0.3°C，土0.2°C(5°C~35°C) ▲温度分辨力： 0.1°C 湿度测量范围：0%RH~100%RH 湿度测量精度：±3%RH (10%RH~90%RH) ±5%RH(90%RH~ 100%RH) 湿度分辨力: 0.1%RH 气压测量范围：300hPa~1100hPa,500hPa~1100hPa ▲气压测量精度：±0.3hPa(0°C~50°C), ±0.5hPa(-30°C~0°C) 气压分辨力：0.1hPa 风速测量范围：0~50m/s ▲风速测量精度：±0.5m/s(0~15m/s), ±4%(>15m/s) 风速分辨力：0.1m/s 风向测量范围：0~360° 风向测量精度：±2°(≤±100)，±40(>±10°) 风向分辨力: 1° 通用参数 ▲通讯接口：RS232/485, BT, Wi-Fi 气压校准口：Φ5接口 供电要求：100~240VAC 1.3A, 50/60Hz ▲电池续航：连续工作8小时 工作环境：-30°C-50°C, 10%RH~95%RH(不结露） ▲安规认证：CE、FCC、VCCI、C-TICK ▲手持式 | 1台 |
| 7 | 地下水位记录仪 | 技术指标： ▲传感器、数采仪、控制器及通讯模块一体化设计，无任何兼容性问题 陶瓷电容传感器，坚固耐久无漂移 自动温度、气压及海拔补偿 ▲独有特氟龙分子筛，气压补偿不受湿度影响 锂电池供电，电池种类灵活选择，现场更换简单方便 ▲高质量904L不锈钢外壳，超强防护及防腐能力 专业的凯尔拉夫材质电缆，长期使用不变形 。 ▲红外接口，永不腐蚀及生锈 ▲内置无线传输功能实现远程通讯，支持各种短信及GPRS远程传输 测量要求及配置： ▲水深： 测量范围： 0 – 4/10/20/40/100 m 分辨率： 0.01 % FS 精度： ±0.05 % FS 长期稳定性：±0.1 % / 年 FS 温度： 测量范围： -25 °C - 70 °C 分辨率： 0.1 °C 精度： ±0.5 °C 电源： 2节锂电池 3.6 V/13 Ah ▲电池使用寿命：每小时测量一次，每周传输一次， 正常情况约 10 年 ▲调制解调器： GSM 标准 850/900 MHz/1800/1900 MHz， GSM ( 四频 ) ，GPRS ▲天线：内置；耐候性，可选配外置天线 ▲接口：红外 (IrDA) 内存：4 MB及以上 ▲安装：安装在等于或大于2"的观测井中； ▲工作温度：-30 °C - + 85 °C 储存温度：-40 °C - + 85 °C 防护类型： ▲传感器单元：IP 68 ▲通信单元： IP 67 ▲EMV标准：符合EG 204/108/EG、ETSI EN 301 486-1/-7、EN 61326-1 | 1台 |
| 8 | 水体荧光光谱仪 | 技术指标： 工作条件：电源：220V±10% 50HZ ；温度：15～35°C；相对湿度：25～85% ▲具有荧光、磷光、化学发光和生物发光检测功能。 ★光源：高能脉冲氙灯，频率80Hz，闪烁半峰宽2us，只在测量时闪烁，测定磷光时延迟时间（td）及门限时间（tg）均可自定，水平狭缝透过方式。可开盖测试，动力学测量时，可以在采集数据的同时添加反应试剂；使一些不规则或大尺寸样品的测定不再受到限制。 ▲切尼－特纳型单色器，超低杂散光；全息光栅，激发光：200-900nm；发射光：200-900nm； ▲检测器：红敏光电倍增管，检测波长200-900nm，增益（电压）连续或自动可调；校正方式：激发光谱自动校正 ▲至少配置原装进口激发单色器4个：250-395nm / 335-620nm/ 550-1100nm/ 695-1100nm，不低于24000 nm/min (400 nm/s)的扫描速率 ，步进0.15nm。 发射单色器至少5个：250-395nm，295nm，360nm，430nm，550nm； 激发光路滤光片轮，软件自动控制不同范围的滤光片，滤光片的组合 波长精度不低于：± 0.07 at 541.92 nm； ± 0.5 at 260.54 nm 波长重复性不低于： ± 0.1 nm 激发/发射狭缝 1.5/ 2.5/ 5/ 10/ 20 nm可选或连续可调，另外配置10 nm 圆形狭缝； 灵敏度： ＞750:1 RMS（350 nm 激发波长, 激发发射狭缝10nm, 1 s 信号平均时间）； ▲测定模式： 光谱扫描，包括激光光谱、发射光谱、等波长差同步扫描光谱、等能量差同步扫描光谱；三维激发/发射光谱；三维同步光谱；动态扫描； 多种曲线拟合定量分析； 数据分析：有对储存数据的算术运算功能、包括四则运算、平滑功能，1-4阶导数，求面积，求峰值，标化，融合，差值，内插等。 数据输出：可使用软件中的“报告管理程序”编制自定的报告格式。 ▲配置可使用至少10年的原厂光源（光源原厂10年质保） 配置： 荧光光谱仪主机 1套 荧光样品池 1对 R928红敏型光电倍增管 2个 原装进口发射光滤光片：250-395nm，295nm/360nm/430nm/550nm各一组； 原装进口激发光滤光片：250-395nm、335-620nm、550nm、695nm各一组； 十年的原装氙灯光源备件 1组 整机一年的原厂质保服务 1项 ▲专用电脑及打印机配置最低要求：PC机，i59400F 1TB+256G SSD 2G DDR5 独显 23 吋显示器，系统正版 Win 10，打印机：黑白激光多功能打印一体机（打印 复印 扫描） | 1台 |
| 9 | 全站仪 | 技术指标： 望远镜物镜有效孔径Φ45mm，分辨率3″，放大倍率30×； 测距，精测1S，跟踪0.5S，单棱镜5KM，免棱镜800米，精度±(2mm＋2×10-6·D)，最小显示0.1mm,最短视距1.0m，测程5000m/单棱镜； 角度测量，测角方式绝对编码（码盘直径79mm）测角精度2″最小显示0.1″； 补偿器双轴补偿，补偿范围≤±4′，补偿精度≤1″； 电源工作时间≥12小时； 键盘，键功能分配，全数字键盘； 防水、防尘IP65，激光对中。 | 4台 |
| 10 | 水准仪 | 技术指标： 每公里往返标准偏差：1.0mm 望远镜成像：正像 倍率：32x 物镜口径：40mm 视场角：1 ° 20’ 视距：≥0.45m 视距乘常数：100 视距加常数：0 圆水准泡精度：8’/2mm 度盘分度值：1 ° 或1gon 补偿器类型：X型吊丝 空气阻尼 仪器工作范围：±15’ 安平精度：±0.3” 与三角架 连接螺纹： M16或5/8” 防水等级：IP54 | 5台 |
| 11 | 地质罗盘仪 | 技术指标： 功能特点：高精度多功能 精确度数：±1度 主体材质：铁等金属合金壳体 携带方式：手持式 防水且耐低温 基本功能：定位、测偏向角、测坡度、测距离、测高度 | 40块 |
| 12 | 水力学实验室基础装置 | 产汇流综合实验槽 技术参数： 槽顶设有模拟降雨装置，转子流量计(M)测定总降雨量； 设计可变角坡面系统，并可方便更换坡面材料，以模拟不同入渗能力土壤； 设计模拟地下含水层系统，并通过出流孔与装置总排水渠相连（模拟地下泉）； 设计坡面沟系以及总排水渠，以模拟河网汇流； 设备配置： 渗流槽（有机玻璃材质），降雨装置1套； 坡面流系统1套，潜水泵1个(材质：不锈钢)，水循环调节槽1个； 流量计3个（流量范围：3.50-35.0立方米/小时；工作压力：4.0MPa；仪表精度：百分之0.5；传感系数：0.7750）； 石英砂1批，纱网1批； 台面（304镜面不锈钢材质）、拉丝银双色板标牌（包括设备名称，设备各主要组成单元的名称）； 不锈钢电控箱1只、漏电保护开关、电源电压表和按钮开关、线槽； 不锈钢框架（配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。 绕坝渗流演示仪 技术参数： 系统组成：组装箱体，坝体，渗流演示区，坝上水位，坝下水位，流量控制阀，示踪剂控制阀，流量观测孔，示踪剂观测孔； 设备配置： 组装箱体：透明有机玻璃材质； 绕坝渗流仪的主体由两块放置平行的有机玻璃板组成窄缝槽，背面为乳白色有机玻璃，前面为透明有机玻璃，前后面板组成的模拟含水层间距1mm； 模拟坝体、水库、渗流演示区，坝上水位，坝下水位； 连接软管配有流量控制阀；示踪剂控制阀，流量观测孔，示踪剂观测孔； 供排水系统：含供水槽、排水槽； 水位调节装置2个：透明有机玻璃材质； 石英砂1批：粒径30~60目； 循环水箱1个：白色PP板； 水泵1台； 台面（304镜面不锈钢材质）、拉丝银双色板标牌（包括设备名称，设备各主要组成单元的名称）； 电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、带灯自锁按钮开关、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作； ERA配套连接管道和阀门、弯头； 不锈钢框架实验台（不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 | 1套 |
| 13 | 水体有机质分析仪 | 技术指标： ★测定方法：水体痕量样品对检测器要求高，故不考虑使用色散红外检测器（高温燃烧卤素污染检测器且干扰测定） 操作方式 单机独立型 ▲测定项目 总碳（TC）、无机碳（IC）、总有机碳（TOC）、不可吹扫有机碳（NPOC）、总氮（TN） 应用对象 水样、固体 ▲性能参数 测定范围（mg/L） TC：0－30000 IC ：0－3000 检测限 50 μg/L（TC），4 μg/L（IC） 测定精度 CV≤1.5%（重复精度） 测定时间 TC：约3分钟 IC：约4分钟 进样方式：TOC主机采用独特的八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗。 多位自动进样器 进样量 TC:10-150μL, IC:10-450μL 主机配备IC预去除功能 主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认 载气：高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶 载气气压 200 ±10 kPa （可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa） 载气流量 230 mL/min 载气消耗量 约2210 L/月 操作软件功能要求 （1）自动设定最佳测定条件 做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。 做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。 （2）自动选择最佳标准曲线 对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。 （3）未知样稀释倍数与进样体积自动调节 对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。 （4）自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定 对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。 （5）可对应多种目的的校正系统 测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。 （6）内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。 ▲专用电脑配置及打印机：PC机，i59400F 1TB+256G SSD 2G DDR5 独显 23 吋显示器，系统正版 Win 10；黑白激光多功能打印一体机（打印 复印 扫描） ▲自动进样器 样品瓶 ≤24 mL 样品瓶 样品瓶架：≥93 个样品瓶 样品预处理 NPOC 分析时可加酸和喷射 可以对进样针进行冲洗 用磁力搅拌器进行搅拌（用选配的磁力搅拌器） ▲体样品测量装置 测量项目 TC，IC，TOC (TC-IC) TC 氧化方法 燃烧氧化（TC 电炉温：900°C，最高 980°C） IC 反应方法 酸化（IC 炉温：200°C） 测量范围 TC：1-20µgC（高灵敏度模式）， 0.1 - 30mgC（普通灵敏度模式）；IC 0.1 - 20mgC 最大样品重量 1g（TC 测量和 IC 测量的最大水含量分别为 0.5g 和 0.3g） 重复精度标准偏差 范围值 ±1% 测量时间 一般 5 - 6 分钟 ▲总氮单元 分析类型 TN（总氮） 测定原理 热分解/ NO 检测（化学发光法） 测定范围 0 - 10000 mg/L 检出限 5μg/L（CPH CSH），20μg/L（CPN CSN） 测定时间 ≤4 分钟 重现性 CV 在 3% 之内 耗材清单： 主机耗材：燃烧管1套、TOC标准催化剂1套、石英棉（1g）1套、卤素脱除剂1套、O型圈3套、8通阀转子1套、柱塞头1套； 总氮耗材：臭氧处理催化剂1套、陶瓷纤维1套； 固体样品耗材：样品舟套件（100个/包）1套、氧化钴催化剂2份、铂催化剂1套、石英棉1套、金属网1套、总碳燃烧管1套、无机碳燃烧管1套、O型圈3套、陶瓷纤维1套、易擦纸1套。 ▲整机要求提供两年质保，包括零配件和劳务。 | 1台 |
| 14 | 水体采样器 | 主要应用： 土壤剖面描述与分类、地下水位以下土壤取样、环境土壤研究、原状取样、沉积物取样 ★智能盒子及智能钻探控制管理云平台： GPS定位，专业的软件定位系统，经纬度定位精准达到米级，海拔高度精准定位达厘米级。可通过手机读取位置信息。手机端和PC端可实时传输数据手机端可实现对数据进行采集、编辑、录入、上传等功能。手机端采集、编辑的数据及图片、视频等信息可一键上传到PC端后台，后台可直接读取数据。一套智能盒子含有一个PC端账号和多个手机端账号。PC端账号为管理账号，手机端账号为使用账号，PC端可对手机端实现实时管理。手机端和PC端都可以对智能盒子对应的设备使用一键报修功能。配套工具：电池充电器； 电池（充满可持续使用10小时以上）、螺丝刀、 优盘；中文显示、自带字库的软件支持中文编码，至少支持GB2312、GB13000、GB18030的一种，用户文档完整详细，信息描述正确，易理解易操作，需有客户管理、设备管理、故障管理、采样分析等 ▲采样部分技术规格： 连接：卡口 钻孔直径：4±0.1和7±0.1厘米 最大样品深度：≥5米 采样方式：剖面采样 产品材料：不锈钢, 铁, 其他材料 样品直径：38±1毫米 样品长度：≥200 厘米 样品量：≥2.2升 样品位置：垂直 采样类型：半受扰 重量：≥16.5公斤 配置清单： ▲一个活塞采样器（包括运输管和样品槽），一个手柄，一个7cm的Edelman钻，≥5米绳索，三根1米延长杆、一个活塞和一个背包 连接：螺纹 钻孔直径：5.2±0.1厘米 最大样品深度：≥10米 产品材料：不锈钢，铁，其他材料 样品长度：≥50厘米 样品量：≥530毫升 样品位置：垂直 重量：≥32公斤 手柄，普通，全合成，可拆卸握把，锥形螺纹 1个 Edelman螺旋钻，梳型 长度：100cm Ø25.4 mm 9根 延长杆 扳手 2把 ▲泥炭采样器 底部，锥形螺纹，操作长度≥50厘米，容量≥0.5升。采样器外直径60±1毫米,样品直径52±1毫米。 弯抹刀，宽20±1毫米 钢刷（不锈钢）1把 野外数据记录格式 1本 工作手套，一副，耐油和油脂，坚固，短款 探针，Ø19 ±1mm圆锥体，玻璃纤维，长度≥105厘米。轴直径12.5±1毫米。 铝制运输箱，挂锁，凡士林，平刷 ▲为保证提供完好的售后服务及技术支持，智能钻机系统及智能钻探控制管理云平台需提供由中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书及相关研究单位出示软件产品登记的测试报告。 | 1套 |
| 15 | 原子吸收分光光度计 | 技术参数： 波长范围 190~900nm 单色器 消象差C-T型单色器； 光栅刻线 1800条/mm 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可调 波长准确度 ±0.25nm ▲波长重复性 0.15nm；基线漂移 ±0.004A/30min；灯位：八灯位自动灯座 特征浓度Cu＜0.04ug/ml/1%(空气-乙炔法) 精密度Cu＜1.0%（空气-乙炔法） 喷雾器 高效玻璃雾化器 雾化室 耐腐蚀材料雾化室 位置调节 火焰燃烧器最佳高度自动调节 ▲检出限（g）石墨炉分析Cd＜1.0×10-12 加热方式 石墨炉横向加热方式：温度范围:室温~3000℃；升温速率：3000℃/S 精密度Cu＜3%, Cd＜4%（石墨炉分析） ▲加热控温方式 干燥灰化阶段：功率控制；原子化阶段：光控最大功率方式；升温方式 斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温；控温精度＜1% 氘灯背景校正＞55倍＠1Abs 自吸背景校正＞60倍＠1Abs 测量方式 火焰吸收、火焰发射、氢化物—原子吸收法多种测量方法可选 读出方式 连续，峰值，峰面积值 分析方法 标准曲线（1~3次曲线）、标准加入法、内插法 数据处理功能 积分（0.1s ~100s）采样延时（0 ~20s），标样数（1~20），样品数（0~100） 斜率，评价值，标准偏差，相对标准偏差等，相关系数，浓度值； 结果打印 参数打印、数据结果打印、图形打印 仪器性能 ▲具有多种分析模式：空气-乙炔火焰，氢化物，石墨炉分析。 石墨炉自动进样器与火焰自动进样器单独使用进样附件，可以大大方便用户操作。 ▲采取多重安全保护措施，全方位地保护操作人员及设备的安全，燃气泄露，水压过低自动保护功能，24小时监测仪器内部及工作环境乙炔浓度，一旦微漏乙炔超出警戒浓度，乙炔气路自动关闭并提示报警。 ▲横向加热石墨炉设计，实现了石墨管温度均匀一致，具有纵向加热无可比拟的优点。整台机器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成，保证了仪器的可靠性。 仪器配置及其他要求 火焰+石墨炉一体原子吸收主机一台 ▲石墨炉自动进样器一台，实现自动清洗、样品稀释、自动添加1-6种基体改进剂（≥70个样品杯） 自动控温冷却循环水机一台 ▲横向平台石墨管十只，氢化物发生器一套，铜，汞，锰，镉，铅，锌，砷，铬各一只。 无油空压机一台 高效玻璃雾化器两只 ▲专用商务电脑、打印机各一台，配置最低要求：PC机，i59400F 1TB+256G SSD 2G DDR5 独显 23 吋显示器，系统正版 Win 10 ；黑白激光多功能打印一体机（打印 复印 扫描） 说明书一套 ▲专用分析软件一套 ▲生产厂家需提供一名用户的国内集中培训，培训基地需获得全国分析检测人员能力培训委员会（NTC）的认证，并提供相应的证书作为佐证。 | 1套 |
| 16 | 分析天平 | 技术参数： 显示器：白色背光高对比度显示器 校准 ：外部的 称重能力 ：3,200-4,000 g 重复性 ：10 mg 可读性 ：10 mg 称量单元 ：Grams, Kilograms, Carats, Pounds, Ounces, Troy ounces, Hong Kong taels, Singapore taels, Taiwan taels, Grains, Pennyweights, Milligrams, Parts per pound, China taels, Mommes, Austrian carats, Tola, Baht, Mesghal, Tons, Pounds: ounces, Newton 下部称量： 是 防盗锁装置： 缆线或链条的锁定功能 应用程序: Weighing/Density Determination/Percentage/Counting/Animal Weighing/Conversion/Calculation/Totalizing 界面:RS232C 25-pin 线性: 20 mg 称盘尺寸:≥ 180 × 180 mm 变压器输入: 100 – 240 V~, -10% ¦ +10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A 操作条件-温度 :+10 – +30 °C 外部校准砝码 :2 kg ¦ F1 | 2台 |

注：报价时必须注明或说明品牌中具体投标品牌，否则投标无效。

（标注“★”项目为设备核心技术，不满足按无效标处理；标注“▲”为设备重要技术，超过5项不满足按照无效标处理）投标时需提供承诺并在中标公示之日起，五个工作日内取得所投上述要求原厂授权函、售后服务承诺函、原厂保修等均须提供原厂项目授权书与售后服务承诺书，否则取消中标资格。

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写                        ，小写：￥         。

3、项目负责人(姓名)     ，身份证号     。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：

投标项目报价明细表

投标人

招标编号及分包号

投标报价

| 分包号 | 货物 名称 | 货物 描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 每项 总价 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  | 大写：小写：元 |  |  |  |  |  |

（可续页）

单位盖章：

授权代表签字：

年月日

附件4：服务要求

1、本项目供货期：签订合同后50日历天内安装调试完成。

2、质量要求：为了保证产品质量,所有产品必须是未拆封。

3、培训要求：供应商须提供优质的培训服务，根据不同需要分批为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够熟悉运用、正常使用设备的各种功能并提供相关使用文档；

4、其他要求及补充说明

1）运输、安装、调试：由供应商免费承担，完成安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；商检、计量费用：由供应商免费承担；

2）供应商提供各硬件设备物理安装、操作系统安装、新软件平台环境的搭建，系统软件的安装调试，数据的备份转储，并对整体系统进行优化等服务；

3）投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用；

4） 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明；

5）设备安装完成前，相关物品存放、保管事宜投标人需以书面文件形式告知招标人，期间设备损坏、丢失等相关损失由投标人承担；

6）投标人投标本项目的设备采购，如涉及进口设备及外籍工程师上门安装事宜，防控期间，应根据政府防控要求及招标方防疫规定，履行相关规定办理手续。运输、安装、调试时间需按招标方要求时间完成，期间产生相关费用由投标人自行承担。

7）投标人因不可抗力事件导致项目实施的延长，其延长期与不可抗力影响期相同，出现不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

附件5：评标办法

本项目采用综合评分法，总分为：100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分细节 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格部分 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 以通过资格审查、实质性响应招标文件要求的投标报价的最低价作为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价），满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值* 100（价格权值为30%）。 | 30 |
| 2、技术部分 |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分；打★号指标为核心指标项，如有负偏离按无效投标处理；打▲为重要技术指标，如有1项偏离扣5分，超过三项不满足时按无效投标处理；非打★▲号指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 各投标供应商均应如实填写偏离情况，能够提供证明其应标参数的纸质文件或网站截图，技术参数性能等偏离不能改变采购产品使用的质量和功能，否则为无效投标，如虚假应标将追究其相关责任。 | 45 |
| 3、服务部分（指1-16项，每个独立的设备） |  |  |  |
| 3.1 | 安装调试方案 | 依据供应商提供的本次招标采购设备到校后的安装调试方案的完整性、合理性最优的得2分，一般得1分，其他不得分。 | 2 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）最优的得3分，一般得1分，其他不得分。 | 3 |
| 3.3 | 服务能力 | 具有完善的售后服务体系。投标供应商总部或分支机构在南京的得3分，以总部或分支机构营业执照上注册地址为准，提供营业执照复印件并加盖公章。 | 3 |
| 3.4 | 设备质保 | 具有完善的设备质保方案。1-16项每一项独立设备整机要求提供1年质保，包括零配件和劳务（非人为损坏情况）。1-16项均满足2年质保得2分，1-16项整机质保服务其中每任意6项目均增加1年质保，得1分。1-16项均满足3年质保，得5分。 | 5 |
| 4、业绩 |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 依据投标人自2017年5月1日以来完成过同类项目案例，每提供一个得1分，最多5分。须提供有效的合同（时间以合同签订日期为准）。（原件备查） | 5 |
| 5、信誉 |  |  |  |
| 5.1 | 信用等级 | 供应商提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得2分，其余不得分，提供评级报告复印件加盖单位公章。 | 2 |
| 5.2 | 质量安全体系认证 | 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，没有不得分，最多得3分。 | 3 |
| 6、投标文件制作分 |  |  |  |
| 6.1 | 投标文件便于评审 | 投标文件目录、页码齐全得1分；目录与页码能准确对应得1分。 | 2 |

附件6：

# 采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）__________________

乙方：（卖方）__________________

甲、乙双方根据甲方项目采购谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 分包号 | 货物 名称 | 型号/ 规格 | 品牌/生产厂家/国别 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 每项 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________________元人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：用户单位地点或用户指定地点。

十、货款支付

10.1付款方式：针对国内供应货物，中标单位所供设备（或软件、服务）进场安装调试或服务工作完毕，经验收、检测合格后，提供全额税务发票，凭最终签字和盖章的验收合格报告，支付至合同价的95%，余5%作质保金，质保期满后并经有关单位确认无质量问题后，一次性支付完毕。具体内容以最终签署的合同约定为准。

针对国外供应货物（进口货物），由外贸公司开具全额发票，外贸合同中采用100%信用证，90%见单即付，10%凭最终用户方签字和盖章的验收报告支付。

十一、税

11.1发票要求：针对国内供货的货物，乙方开具合同全额“增值税专用发票”。

11.2本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为________年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收报告须经甲方最终用户签字和部门盖章。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、廉政条款

16.1乙方必须支持甲方的廉政建设，不得向甲方相关人员提供金钱和物质上的好处，一经发现处以合同金额20%的罚款。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：

项目负责人:                              法定代表人或授权代表：

项目联系人:

联系电话：联系电话：

签订日期：      年   月   日