附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 分包名称 | 设备及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料试验仪器 | 详见表后 |
| 2 | 分析测试仪器 | 详见表后 |
| 3 | 材料表征设备 | 详见表后 |
| 4 | 联合创新实验室 | 详见表后 |
| 5 | 电磁测试实验室 | 详见表后 |
| 6 | 电磁测试实验室 | 详见表后 |
| 7 | 示波器 | 详见表后 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

分包1：材料试验仪器：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能拉压力试验机 | 824 | 台 | 5 | 1.★最大载荷：500/1000（N）可选； 2.★有效行程：180mm； 3.★多功能数字显示窗口：瞬时压力显示，峰值压力显示，加荷速度数字显示。 4.★电源：220V,200W； |
| 2 | 恒温四孔水浴锅 | BHS-4 | 台 | 5 | 1.★温控范围：室温~100℃； 2.★功率1200W； 3.★分辨率0.1℃； 4.★工作室尺寸：300*300*140mm |
| 3 | 磁阻效应实验仪 | DH4510 | 台 | 5 | 1.★IM：励磁电流，直流0～750mA连续可调，3位半数显； 2.Is：传感器工作电流，直流0～2.5mA连续可调，3位半数显； 3.★特斯拉计：0～1000.0mT，四位半数显，分辨率0.1mT，准确度1%； 4.★磁阻电压0～2000.0mV，最小分辨率0.1mV，四位半数显，准确度0.1%； 5.★交流励磁电压：Vp-p>11V，频率＜10Hz； 6.电流换向开关采用继电器。 7.★必须配GDM8352数字万用表1个，DP832A电源1个 |
| 4 | 磁滞回线测试仪 | DH4516 | 台 | 5 | 1.★励磁电源共分十一档：0、0.5、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1、2.4、2.7、3.0和3.5V； 2.★提供导磁率不同的两种EI铁芯样品，磁路Ｌ为75mm，截面S为75mm2，初次绕组匝数为N1=150，N2=150； 3.★提供H、B两路输出，可结合示波器观察磁滞回线； 4.★电阻R1可调：0.5Ω，1Ω，1.5Ω，2Ω，2.5Ω，3Ω，3.5Ω，4Ω，4.5Ω和5Ω； 5.电阻R2=10KΩ，C2=20μF； 6. ★必须配GDM8352数字万用表1个，DP832A电源1个 |
| 5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9123A | 台 | 4 | 1.★工作室采用优质钢板或不锈钢板。 2.★微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显.、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 3.★热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 4.★控温范围：RT+10~200 ℃ 5.★温度波动：± 1 ℃ 6.消耗功率：1300W 7.工作室尺寸：550*350*550mm |
| 6 | 金相试样线切割机 | DK7750 HL | 台 | 1 | 1.★底床身、大坡度排水设计、无噪音。 2.★系统具有结束关机、断丝保护、自动找中心、图形跟踪显示，任意角度旋转等功能。 3.★配高速控制器,LED工作灯,运丝全系采用台湾TBI直线导轨确保机床长期稳定运行,全系标配手动油泵 |
| 7 | 真空干燥箱+配套真空泵 | DZF6050 | 套 | 2 | 1.★长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。 2.★箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 3.★微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。 4.★加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。 5.★控温范围：RT+10℃～250℃，消耗功率：1400W，温度波动：±1℃，真空度：<133pa，工作室尺寸：415×370×345mm |
| 8 | 分析天平 | FA2004 | 台 | 5 | 测量范围：200g；分度值：0.1mg；称盘直径：80mm；重复性：0.0002g； |
| 9 | 密度分析天平 | FA2004J | 台 | 2 | 测量范围：200g；分度值：0.1mg；外形尺寸350*215*340mm |
| 10 | 冲击试验机 | GC-XBL-5.5D | 台 | 5 | 1.★冲击速度：3.5m/s 2.★摆锤能量：1J.★2.75J.★5.5J 3.★摆锤扬角：150 4.★摆锤中心至冲击刀刃距离：335mm 5.★冲击刀刃至钳口上平面距离：22mm 6.★刀刃圆角半径：R=0.8mm |
| 11 | 高频熔炼炉 | GP-25A | 台 | 2 | 1.★最大振荡功率 25KVA 2.★输入电压 50～60HZ 3X380V±10％ 3.★冷却水压 0.06～0.12Mpa 4.★输出振荡频率 30～100KHZ 5.★加热电流 200～1200A 6.保温电流 200～1200A 7.加热时间 1～99秒（自动时） |
| 12 | 磁力搅拌器 | HH-2 | 套 | 10 | 1.★功率：450W； 2.★控温范围：室温~100℃； 3.★控温精度：≤±0.5℃；数显； |
| 13 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 台 | 5 | 1.★初试验力：98.1N（10kgf）； 2.★总试验力：588.4N（60kgf） 980.7N（100kgf） 1471N（150kgf） 3.★硬度标尺刻度：C：0～100 B：30～130； 4.★试件最大高度：170mm； 5.★压头主轴中心至机架最大距离：130mm； |
| 14 | 电动机械搅拌器 | JB90-D | 套 | 5 | 转速范围100-1400转/分，无级调速 |
| 15 | 中高温炉 | KSL-1400 | 台 | 2 | 1.★温度:最高1400℃；长期工作≦1350℃ 2.★升温速率:10℃/min（≦1400℃） 3.★输入电源:AC220V 50Hz 单相 4.★最大功率:4KW 5.★炉膛尺寸:150×150×150mm，内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命。 6.采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，使得壳体表面温度小于60℃（参考值） 7.带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能； 8.PID自动控温系统 9.智能化30段可编程控制 10.控温精度：±1℃ |
| 16 | 高温炉 | KSL-1700A | 台 | 2 | 1.★最高温度1600℃。 2.采用真空成型工艺技术生产的进口无机纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计。 3.★加热元件为硅钼棒，硅钼棒分别设置在炉膛内的左右二个面上，硅钼棒可以更换，炉内的温场稳定度±5℃。 4.★炉体采用双层炉壳结构，高性能隔热材料，外表面温度低,节能50%。 5.炉门为侧开方式，从左往右。 6.★电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节.★模糊控制.★自整定能力并可编制各种升温程序，具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。 7.升温速度为5-20℃/min，可编写50段自动升温程序。 8.★配备RS-485通讯接口，数据管理软件，具有无纸记录历史数据和升温曲线，校正温度偏离误差的功能， |
| 17 | 金相显微镜（拍照） | L3230 | 套 | 3 | 1. ★目镜：大视野 WF10X(Φ22mm) 2. ★物镜：无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm PL L60X/0.70（弹簧） 工作距离：3.18 mm 3. ★目镜筒：三目镜30?倾斜, 可100%通光摄影。 4. ★落射照明系统：6V 30W卤素灯,亮度可调 内置视场光阑、孔径光阑、滤色片转换装置，推拉式检偏器与起偏器 5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 6.转换器：五孔(内向式滚珠内定位) 7.载物台：双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) 8. ★透射照明系统：阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 蓝滤色片和磨砂玻璃 集光器，卤素灯照明适用(内置视场光栏) 6V 30W 卤素灯,亮度可调 |
| 18 | 金相抛光机 | P-1A | 台 | 5 | 1.★抛盘直径：Φ200mm 或者 230mm； 2.★抛盘转速：1400r/min； 3.★电动机：0.18kw； |
| 19 | 高绝缘电阻测试仪（高阻计） | PC68 | 台 | 5 | 1.★高电阻测量范围 (Ω)1*103～1* 1012准确度 ±1 %～±10 %； 2.★微电流测量范围 (A)1*10-3～1* 10-14准确度 ±0.5%～±1.5%； 3.★直流电压测量范围 0～1000 准确度 ±1 %； 4.★高电阻测试电压 10V 25V 50V 100V 250V 500V 1000V |
| 20 | 行星式球磨机+配套四个尼龙球磨罐 | QM-3SP2 | 套 | 2 | 1.★传动方式：齿轮传动； 2工作方式：两个或四个球磨罐同时工作； 3最大装样量：球磨罐容积的三分之二； 4.★进料粒度：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm； 5.★出料粒度：最小可达0.1um； 6.★转速比(公转：自转)：1：2(0.4L,2L,4L)； 7转速(自转)： 2L：0～580转/分； 8.★控制方式：变频无级调速、程控控制，手动、自动定时正反转,定时关机； 9最大连续工作时间(满负荷)：48小时； |
| 21 | 四探针电导率测试仪 | RST-8 | 台 | 2 | 1.★测量范围：电阻率0.00001~10000Ω·cm；方块电阻：0.0001~1000000Ω；电导率：0.00001~100000s/cm；电阻：0.00001~10000Ω； 2可测晶片直径：200*200mm（配2-2B型测试台）； 恒流源：电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，格挡电流连续可调； 3数字电压表：量程及表示形式：000.00~199.99mV；分辨率：10μV；输入阻抗：＞1000MΩ；精度：±0.1%；显示：四位半红色发光管数字显示，极性.★超量程自动显示； 4.★四探针枕头基本指标：间距：1±0.01mm； 针间绝缘电阻：≥1000MΩ； 机械游移率：≤0.3%； 探针：碳化钨或高速钢Ф0.5mm； 探针压力：5～16 牛顿(总力)； 5.★模拟电阻测量相对误差：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3%±1字 6整机测量最大相对误差：(用硅标样片：0.01-180Ω.cm测试)≤±5%； 7.★计算机通讯接口：并口，高速并行采集数据，连接电脑使用时采集数据到电脑的时间只需要1.5秒（在 0.1mA、1mA、10mA、100mA量程档时）； 8.★包含主机、四探针探头和测试台。 |
| 22 | 导热系数测试仪 | TC-3/B型 | 台 | 5 | 1.把控温仪与测试架分离，更有利于安全、方便地进行实验操作； 2.★PID温度控制加热温度，控温精度±1℃； 3.★控制温度与温度测试分别用二只仪表显示，互相不影响； 4.★计时范围：0～9999.9s，分辨率0.1s； 5.★采用铂电阻传感器PT-100测定加热盘和散热盘温度，LED温度直接读数，提高了测试精度；（可根据用户要求，把铂电阻改为热电偶测温并增加自动冰点补偿电路） 6.★导热系数测定相对误差；≤10%。 |
| 23 | 手动台式压片机+配套模具 | TJJW-HW-01 | 套 | 5 | 1.★压力范围： 0-24吨 2.★工作活塞直径：88mm 3.★最大工作行程：20mm 4工作台空间： 120mm 5.★油量： 400ml 6.★压力稳定性：≤1Mpa/5min |
| 24 | 涂层附着力自动划痕仪 | WS-2005 | 台 | 1 | 1.★试验载荷范围： 0～200N 2.★涂层厚度检测范围：0.2～150μm 3.划痕速度： 1～10mm/min 4.★加载速率： 10～100N/min 5.★划痕长度范围：2～6mm 6划痕往复次数：1～100 7.★标准压头： 金刚石（锥角 120°.★尖端半径 R=0.2） |
| 25 | 金相镶嵌机 | XQ-2B | 台 | 5 | 1.★试样压制规格：Φ30mm； 2.★加热器规格：650W； 3.★温度调节范围：0～300℃； 4.★控制电源：电压波动不大于±15% 220V 50hz； |
| 26 | 热压机 | 四柱油压机 200吨 | 台 | 1 | 1.★四柱三梁液压机冶金粉末成型冷挤热压200T油压机 2.★最高加热温度1000摄氏度 |
| 27 | 阻抗用电化学工作站 | SP-200 | 套 | 1 | 1.★电流检测范围1pA-500mA 2.★.EIS阻抗频率10uHz-7MHz 3.★.阻抗测试精度达到0.2% 4.1 MV/s 快速线性扫描 5.★1μs快速采样 6.★配置一台控制用计算机（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

分包2；分析测试仪器

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相显微镜（拍照） | L3230 | 台 | 2 | 1. ★目镜：大视野 WF10X(Φ22mm) 2. ★物镜：无限远长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm PL L60X/0.70（弹簧） 工作距离：3.18 mm 3.目镜筒：三目镜30倾斜, 可100%通光摄影。 4. ★落射照明系统：6V 30W卤素灯,亮度可调 内置视场光阑、孔径光阑、滤色片转换装置，推拉式检偏器与起偏器 5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 6.转换器：五孔(内向式滚珠内定位) 7.载物台：双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) 8. ★透射照明系统：阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 蓝滤色片和磨砂玻璃 集光器，卤素灯照明适用(内置视场光栏) 6V 30W 卤素灯,亮度可调 9. ★配套电脑（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |
| 2 | 智能气敏分析系统 | CGS-8 | 台 | 2 | 1.供电电源：AC 220 V，最大功率 100 W； 2.★测试通道数：8路，完全独立；配置8套转换接口，支持平面四角器件； 3.加热电流：DC 0~400 mA连续可调，8路单独控制，精度1 mA； 4.测量范围：1 Ω~500 MΩ，全自动测量无需换挡； 5.★测量精度：±1 Ω，±读数的0.5%； 6.采集间隔：＞100 ms，连续可调； 7.采集时限：＞1 s，连续可调； 8.配气方式：自带气体稀释配气、液体蒸发配气，可扩展动态配气； 9.液体蒸发器：1个； 10.注气口3个，注液口1个，有配套防漏堵头； 11.自带风扇2个，用于辅助混气； 12.气箱温度、湿度实时监控； 13.延长线2条，用于外延测试（可在小气瓶中测试.； 14.通讯接口：USB； 15.控制方式：8寸触摸屏； 16.配套上位机分析软件，提供软件技术支持； 17.★分析内容：灵敏度电流分析、响应恢复分析、灵敏度浓度分析、选择性分析、稳定性分析等； 18.主机外形尺寸：600 mm × 400 mm × 180 mm；气箱底座外形尺寸：410 mm × 390 mm × 120 mm；气箱外形尺寸：360 mm × 330 mm × 220 mm；气箱容积：20 L。 19. ★配套测试电脑；（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |
| 3 | 微型四角传感器测试腔 | GS-10（配套CGS-8） | 台 | 2 | 1.六角和四角传感器接口均为市售标准型 2.内置温湿度传感器，实时检测腔室内的温度和湿度 3.★气罩为石英材质，周围有密封垫圈，气密性好 4.★腔体体积：约51.7ml（高3.4cm，半径2.2cm. 5.★预留动态配气系统接口 6.小腔室，有利于响应恢复速度的准确测量 7.★高屏蔽性能，可与CGS-8配套使用 |
| 4 | 传感器微型腔室 | GS-8（配套CGS-8） | 台 | 2 | 1.约500mL，有利于响应恢复速度的准确测量； 2.高屏蔽性能，可与实验室现有的气敏测试系统配套使用； 3.★内置 LED 灯； 4.每个LED灯都设计有制冷片，灯座易更换； 5.★提供 6 转 4 插座转接，能兼顾六角陶瓷管型器件和四角平面型器件 ； 6.★腔体壁预留动态进出气孔，支持与动态配气系统联用； 7.★腔室中心设计对准液体蒸发器，腔体预留注液孔，支持液体蒸发配气 8.腔室内温湿度可监控 9.中型腔室，同时支持静态和动态配气 10.内置LED等，可进行光敏及光敏气敏反应 11. ★高屏蔽性能，可与CGS-8配套使用 |
| 5 | 传感器老化台 | AS-20 | 台 | 2 | 1. ★电源：AC 220V，最大功率 160W 2. ★老化通道数：20路 3.★老化电流：DC 0-400mA连续可调，调节精度1mA 4. 老化时间：1-999h连续可调，调节最小间隔1h，老化结束自动关机 5. 控制方式：薄膜按键 6.外形大体尺寸：420mm×370mm×155mm 7. ★老化电流调节范围大，可用于各种旁热式结构微纳气体传感器的老化过程； 8.★ 可同时老化20个器件； |
| 6 | 提拉机 | DP100-BE | 台 | 3 | 1.运行速度: 0.1～600 mm/min 2.★行程: 100 mm,位移精度:±0.1 mm 3.额定线性推力: >50 N 4.浸渍时间:0～9999.9 s 5.重复镀膜间隔时间0～9999.9 s 6.重复镀膜步骤：1～999次,重复镀膜间隔时间:0-9999.9s 7.★晶片选择尺寸：最大长100mm 8.★4.3寸全彩触屏，简单易用，标配触屏笔操作 9.结构紧凑，易于放置在手套箱内使用 10.自带帮助功能，对初次使用者提供使用向导功能 11.提供手动上下高度调节，方便位置设置 12.★可命名存贮100组镀膜程序，方便随时调用 13.★产品外形尺寸：227(W)*350(D)*416(H) |
| 7 | 分光光度计 | N2S(723N) | 套 | 5 | 1测光方式：单光束 2单色器：自准直 3焦距：160mm 4光栅：1200线/mm 5检测器：光电池 6光谱带宽：4nm 7波长设定：触控屏输入 8★ 波长范围：325-1100nm 9波长准确度：±1nm 10波长重复性：≤0.5nm 11波长扫描速度：快、中、慢 12杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定. 13★ 光度范围：0.0 ~ 200.0% T -0.301 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C 光度准确度：±0.5%T ±0.004Abs（0 - 0.5A. ±0.008Abs（0.5 - 1A. 光度重复性：≤0.2%T 0.002Abs（0 - 0.5A. 0.004Abs（0.5 -1 A. 14★ 基线平直度：≤±0.003A 15噪声：100% (T) ≤0.2%(T) 0% (T) ≤0.1%(T) 16★基线漂移：±0.004Abs/0.5h（限S款. 17. ★两个参考型号为NOYES OPM4-3D的光功率计 |
| 8 | 荧光分光光度计 | F98 | 台 | 1 | 1. ★光电倍增管：日本滨松 2. ★氙灯：日本滨松. 3. ★超丰富高级扫描功能：可实现荧光三维扫描、三维时间扫描、等波长差同步扫描、等波数差（恒能量差.同步扫描功能等 4. ★激发波长范围：200nm~900nm 5. ★发射波长范围：200nm~900nm .波长准确度：±0.4nm .波长扫描速度：60000nm/min .波长重复性：≤0.2nm .激发、发射带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm .分辨率：1nm 6.信噪比：S/N>350（P-P.S/N>1000（RMS.多用途荧光样品座 |
| 9 | 积分球 | F98 | 台 | 1 | 1.多用途荧光样品座 2. ★膜状样品荧光测量附件（2个）. 3. ★粉状样品荧光测量附件(4个). 4. ★200μL离心管荧光测量附件 5. ★积分球（可配F98）可测量子产率. 6. ★配电脑 |
| 10 | 恒温振荡器 | SHA-CA | 台 | 4 | 1★控温范围（℃.：常温~100±1； 2振荡频率（rpm.：0~300; 3★振动方式：往复振荡； 4整机功率（W.：1880； 5★显示方式：数显； 6★工作尺寸（cm.：39*39； 7外形尺寸（cm.：71*55*49 |
| 11 | 阻抗分析测试系统 | IM3570 | 台 | 1 | 1.测量模式：LCR模式、分析模式（扫频测量频率和电平.、连续测量模式 ★2.测量参数：Z,Y,θ，Rs（ESR.，Rp，Rdc（直流电阻.，X,G,B,Cs,Cp,Ls,Lp,D(tan δ.，Q 3.测量量程：100mΩ~100MΩ，12档量程（所有测量参数由Z值决定. ★4.基本精度：Z：±0.08%rdg、θ：±0.05° ★5.测量频率：4Hz~5MHz（可设置5位分辨率，最小分辨率10mHz. 6.测量信号电平：普通模式：V模式，CV模式：5mV~5Vrms，（最大1MHz.，10mV~1Vrms（1.0001MHz~5MHz.，1mVrms步进；CC模式：10μA~50mArms（最大1MHz.，10μA~10mArms（1.0001MHz~5MHz.，10μArms步进； 低阻抗高精度模式：V模式，CV模式：5mV~1Vrms，（最大100kHz.，1mVrms步进；CC模式：10μA~100mArms（最大到100kHz的100mΩ和1Ω量程.，10μArms步进 7.输出阻抗：普通模式：100Ω，低阻抗高精度模式：10Ω 8.显示：彩色TFT5.7英寸，显示ON/OFF可设置 9.测量时间：0.5ms（100kHz，FAST，显示OFF，代表值. 10.测量速度：FAST/MED/SLOW/SLOW2 11.功能：DC偏置测量，比较器，BIN测量（分类功能.面板读取/保存 12.接口：EXT I/O, RS-232C,GP-IB,USB通讯，USB存储器，LAN ★13.配有测试软件，提供软件技术支持 14.电源：AC 90~264V，50/60Hz，150VA max 15.体积及重量：330W*119H*307D mm，5.8kg 16.配套测试电脑 17. ★限选厂家：日本Hioki |
| 12 | 测试夹具四端子探头 | L2000（配套IM3570） | 套 | 1 | ★1.与IM3570阻抗分析仪配合使用； ★2.四端子测量； 3.线长1m，DC~5MHz；阻抗特性50Ω； ★4.可测导体直径：φ0.3mm~5mm 5.配套阻抗分析测试系统用 |
| 13 | 高低温交变湿热试验箱 | GDHJ-2010A | 台 | 1 | 工作室尺寸(mm)：400*500*500; ★控温范围（℃.：-20~100，波动度：≤±0.5； 控湿范围：50~95%RH； ★原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件。 *控制器：原装进口液晶程控表。 外壳材料：钢板磷化喷塑。 ★ 内胆材料：高级镜面不锈钢SUS304 隔热材料：超细玻璃纤维。 ★ 温度传感器：PT100铂电阻传感器 工作环境温度：15～＋35℃ ★ -65℃采用复叠制冷系统 |
| 14 | 研磨分散机 | GMSD2000/4 | 套 | 1 | 1. ★分散机功率4KW，转速0-14000rpm，传动转速9000rpm（通过变频可14000rpm.，配置变频控制柜（功率：7.5kw 频率范围：20-87HZ 电压/频率：3 x 380-420 V/50-60 Hz 长宽高：220 x 300 x 450 mm.线速度0-44m/s，电压380V，2. ★机器产量为0-300升/小时（水.，重量50KG，尺寸(长宽高50X350X750)mm，使用双机械密封，可24小时不停机连续生产，并通冷媒对密封部分进行冷却，3. ★配置GC-3冷水机（标准制冷量：6803 kcal/h、7.91KW 输入总功率:3.27KW 制冷剂类型:R22 控制方式: 毛细管 全封闭旋转式压缩机功率:2.7kw 冷凝器类型: 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 冷却风量:3000m3/h 水箱盘管式蒸发器冷冻水量:1.36m3/h 水箱容量:50L 进出水管径:1″水泵功:0.37KW 扬程:20M 安全保护:压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护，超温保护，流量保护，排气过热保护. 机械尺寸: 930×520×975mm 机械重量:135KG 4. ★罐体及管路循环系统双层夹套结构（可进行加热或冷却）. 容量：7升。 材质：不锈钢材质 抛光：内表面电抛光。 两路球阀：用于漏斗与机器之间的开/闭控制 三路球阀：用于循环管路控制 密封圈：管路密封，材质FPM 循环弯管：用于循环操作 盲塞：尺寸DN15，用于出料口封堵 配置IKA RW-20 高速搅拌机 |
| 15 | 循环水水浴锅 | CH1006 | 台 | 4 | 室温+5~95（℃.±0.05℃（℃. |
| 16 | 表面综合测试仪 | CFT-I | 台 | 1 | 1. ★模块化结构方式，可进行旋转式摩擦、往复式摩擦，后期可添加其他形式摩擦模块 2. ★试验载荷范围：0.3～1N、1～10N、10～200N (30g～20kg) 精度：0.2％ F.S 3. ★往复滑动频率：3-45HZ；往复滑动长度：0.5-25mm； 4.旋转模式样品台转速：200-2800rpm，并且连续可调； 5.摩擦直径可调：3-25mm； 6.试样尺寸可定做； 7.摩擦力测试范围：0-100N；摩擦系数测量精度：0.2% F.S 8. ★100g、1000g、20000g摩擦力传感器各一套； 9.不锈钢往复储液池一套； 10.1000g砝码一套； 11. 可测磨损率； 12. ★控制用计算机一台（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |
| 17 | 万能试验机 | WDW-100 | 套 | 1 | 1. ★最大试验力：100KN 2. 准确度等级: 0.5级 3. 结构形式：门式结构 4. ★试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内 5. 负荷测量范围：满量程的0.4%～100%FS 6. ★力分辨率：最大试验力的1/300000 7. 引伸计标距：50mm 8. 引伸计最大变形量：10mm 9. 变形示值误差极限：示值的±0.5%以内 10. 位移示值极限误差：示值的±0.5%以内 11. ★位移最小分辨力：0.001mm 12. 力控速率调节范围：0.05～5%FS/S 13. 力控速率相对误差：设定值的±0.5%以内 14. 变形速率调节范围：0.05～5%FS/S 15. 变形控制速率相对误差：设定值的±0.5%以内 16. 横梁速度调节范围：0.001～500mm/min 17. 横梁速度相对误差：设定值的±1%以内 18. 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%～100%FS 19. 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值的±1%以内； 20. 有效试验宽度：400mm 21. 有效拉伸空间距离：650mm 22. 有效压缩空间距离：650mm 23. ★ 硬件、软件：Windows下的软件： 24. 试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 25. 试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置. 26. 具有程控和机械两级限位保护 27. 当负荷超过额定值3～5%时，自动停机 28. 供电电源：220V，50Hz，0.75KW |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

分包3；材料制备设备：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匀胶机 | EZ6 | 台 | 2 | 1.★转速可控范围：100-12000RPM，转速分辨率：1RPM 2.最大单步步长3000S，旋转时间分辨率0.1S 3.★加速度可控范围：100-30000RPM/S 4.★可处理碎片(小于1cm)至6英寸(150mm)圆晶底物 5.4.3寸全彩触摸屏，提供触屏笔操作，中英文界面可选 6.可进行多步程序运行，最多可存贮10组10步程序 7.★HDPE高分子耐腐蚀、易清洁内腔，带排废功能，亦可提供PET内衬 8.★SUS耐腐蚀不锈钢机身，耐溶剂性PC透明盖子 9.带一只自动点胶端口，可升级自动点胶功能 10.100W直流无刷电机，宽电压适用：AC100-230V输入 11.带真空和盖子开关互锁功能，确保操作安全 12.外形尺寸：256(W)*358(D)*258(H) |
| 2 | 等离子清洗机 | TS-PL02 | 台 | 1 | 1.★设备外形尺寸:560(W)×600(D)×420(H)mm 2.★不锈钢真空仓体尺寸:直径100*270 mm(约2 升） 3.低压(真空)等离子清洗机仓体结构:内置进口316 不锈钢真空腔 4.低压(真空)等离子清洗机射频发生器:频率40KHZ,功率0-300W 连续调节,自动阻抗匹配 5.★低压(真空)等离子清洗机控制系统:PLC 触摸屏全自动控制,采用欧姆龙、西门子等世界著名品牌电器元件，性能稳定可靠,并具有手动、自动两种控制模式 6.★低压(真空)等离子清洗机真空系统:知名品牌BOSS 真空泵 进口气动真空角阀、充气阀、不锈钢真空波纹管、高精度真空计、真空规管 7.★低压(真空)等离子清洗机充气系统: 两种工艺气体配置(氩气、氧气），高精度电子质量流量计、美国世维洛克气体管路及阀件 |
| 3 | 皮升泵 | LPP01-100 | 台 | 2 | ★注射时间准确度：误差≤0.1% ★注射时间范围：10ms-99.99s ★注射时间条件分辨率：10ms 输出压强精确度：重复性误差≤0.5%，包括：注射压强、平衡压强、保持压强 ★注射压强范围(注射通道)：0.2psi-60psi(1.38kPa-413.7kPa) ★平衡压强范围(注射通道)：0.2psi-10psi(1.38kPa-68.9kPa) 填充压强(注射通道吸取压强)：-12psi(-82.7kpa) 保持压强(注射通道吸附压强)：-0.2psi～0psi(-1.38kPa～0kPa) 气源压强范围：60psi～100psi(414kpa～689kPa) 控制方式：按键、旋钮调节设置，按键/控制信号均可启动操作 控制信号输入：4路TTL电平信号输入，用于注射、填充、保持等操作启动 状态信号输出：1路OC门，用于表示注射动作状态(BNC接头) 外形尺寸(长×宽×高)：427×370×116(mm) ；适用电源：AC 90V-260V/5W；工作环境温度：10℃-40℃；工作环境相对湿度：＜80%；重量：5.6 kg |
| 4 | 电化学工作站 | 660e | 台 | 2 | ★所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA ★所加电流分辨率：电流范围的0.03% ★测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V ★测量电位分辨率：测 量范围的0.0015% ★可以进行差分常规脉冲伏安法、计时电位法、多电位、多电流阶跃法、交流阻抗法等测试。 |
| 5 | 电化学工作池 | C001 | 台 | 4 | ★规格：150ml 含有甘汞电极、石墨电极、L型玻碳电极、铂片电极（20*20*0.2mm） |
| 6 | 台式粗糙度仪 | Time-3231 | 台 | 1 | 1. ★示值误差: ±5% 2. ★测量重复性: ± 3% 3★.系统分辨力1：65000 4. ★一次测量、ISO全参数及粗糙度曲线图直接出值显示 5. ★配置电脑一台（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |
| 7 | 热膨胀系数测试仪 |  | 套 | 1 | 1、★电脑曲线自升温：1000℃、1400℃ 2、★变形测量范围：0-±5mm 3、★仪器测量精度：0.5% 4、★式样大小：5-10---50mm 5. ★配置电脑一台（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |
| 8 | 数显粘度仪 |  | 台 | 5 | 1、★测量范围：(10～100000)mPa·s，即（10～10万）mPa·s； 2、★转子规格：(1～4)号4种转子； 3、★转子转速：预置(6、12、30、60)转/分，还可以无极调速 4、★测量误差：±1%(F·S)； 5、★供电电源：AC220V±10%、50Hz±10%（12V1A适配器）； 6、工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%。 |
| 9 | 流变仪 | DV3T | 台 | 1 | ★7英寸全彩色触屏显示 加强型安全控制：自定义用户使用权限、日期和时间标记文件、密码锁定功能、便携式登录设置 ★分析屈服应力、流变曲线（混合、泵送、喷涂）流平和恢复等特性指标 可单机编程：输入数据，指定温度，开始运行程序，在内置显示屏上浏览结果 ★利用RheocalcT软件实现用电脑对整个流变测试过程的控制 2600种转速，可用于很宽范围的流变分析 单机模式操作时也可以使用内建的数学模型进行数据处理和分析 ★精度：测量范围的±1% 重现性：±0.2% ★15－600万cP（量程），配合SSA量程：1.2--30000cp；样品量：6.7ML; 0.01－250RPM（转速） |
| 10 | Zeta电位仪 | JS94H | 台 | 1 | 1、功耗： < 150W 2、电源电压： 220V 50Hz 3、适用环境： 防震平台 4、★适用温度范围：室温到35℃，读取精度0.1℃ 5、测数准确度： 系统误差在5%以内 6、★适用于： 0.5~20um的水性分散体系 7、★pH范围： 一般应用在下2.0～12.0，亦可在1.6～13.0范围内使用，步长0.1 8、★分辨率4pixel/μm，高倍显微光学系统，工作距离7mm 9、★杯型开放式电泳装置，配套特制电极支架 |
| 11 | 粒度仪 | BT9300ST | 台 | 1 | ★测试范围： 0.1-1000μm； 进样方式：内置自动循环分散进样系统； ★重复性误差：≤1%（国标样D50偏差）； 确性误差： ≤1%（国标样D50偏差）； 最快测量速度： ≤10秒； 激光光源：进口半导体激光器； ★光路系统：双镜头、自动对中、自动测试；露点温度测量：有； ★光电探测器：86个； ★超声波功率：50W；循环池容积：600ml； 循环流量：3000-8000ml/分钟； ★采用一体式设计，它的所有操作全部在电脑控制下自动完成，具有自动测试、自动光路校准（自动对中）、自动进水、自动排水、自动消除气泡、自动清洗等特殊功能。采用高性能的进口半导体激光器，寿命大于25000小时；采用防干烧超声波分散技术，在杯中没有水时开超声波也不会损坏 |
| 12 | 光电化学反应仪PEAC 200A型(含必须配件) | 200A | 套 | 1 | 1. ★额定工作电压：220 V/50 Hz； 2. ★输入功率：<10 W； 3. ★LED寿命：>5000小时； 4. ★紫外光输出功率：>20 mW/cm2,峰值波长365/375 nm；蓝光输出功率：>20mW/cm2，光谱范围：420~470 纳米，峰值波长465 nm; 绿光输出功率：>20mW/cm2，光谱范围：520~535 纳米，峰值波长525 nm;红光输出功率：>40mW/cm2，光谱范围：620~630 纳米，峰值波长625 nm;白光输出功率：>20mW/cm2，光谱范围：400~700 纳米，峰值波长455 nm; 5. ★可根据用户要求配置其他光谱范围的LED.（1）LED光源的光谱范围（波长）可选，换装方便；（2）可配套各种定制光电化学池；（3）可使用多种标准固体电极和ITO电极；（4）可与大多数主流电化学工作站联用；（5）可多种方式改变光强；（6）操作便捷 |
| 13 | 超声清洗机 | JP-040S | 台 | 5 | ★频率：40kHz； ★超声功率：240W； 容量：10L；内胆尺寸：300*240*150mm；外尺寸：330*270*310； 时间控制：数码控制（1-30分钟） |
| 14 | 980 nm激光器 | DS3-51412-0112-K980F02RN-10.00W | 套 | 1 | ★波长：980±10 nm，功率：10w ★光纤：105μ m0.22NA/0.9mmPVC ★连接头：SMA， ★FC-PC跳线接头20个、FC-APC跳线接头20个，FC-PC珐琅25个，G652标准单模光纤100KM ★ 封装形式：系统LD内置，光纤外置；工作模式：连续，脉冲，单脉冲 其它：横流驱动，风冷制冷 |
| 15 | UV紫外线加速耐候试验箱 | ZT-UV-50S | 台 | 1 | 1、温度范围：RT+10℃～85℃ 2、湿度范围：≥95%R.H 3、温度波动度：≤±0.5℃ 4、温度均匀度：≤±2℃ 5、湿度波动度：≤±2% 6、湿度均匀度：≤ ±2% 7、黑板温度：40℃～65℃ 8、★灯管间距离：35mm(灯管间中心距:70mm) 9、样品与灯管距离：50mm 10、★灯管功率：40W 11、★紫外波长：290nm～400nm 12、模拟凝露：凝露系统时间可调 13、★紫外光暴露、模拟凝露时间范围：0～99小时 14、★支持样板：150*75(mm) 15、样板数量：约40块 16、试验时间：0～999H 可调 |
| 16 | 反射率测定仪 | C84-Ⅲ | 台 | 3 | 1、★测量范围 0~100 2、★重复精度 0.3% 3、★显示数据与反射光强度成正比 4、★仪器的光普灵敏度近似等于Sc与Y的乘积 5、★环境温度 20°±5° 相对湿度<85% 6、输入电源 220V±10% 50H |
| 17 | 铁电性能综合测试系统 | ZT-4C | 套 | 1 | 1. 输出信号电压：薄膜：0～±50V ,精度：±1mV;陶瓷材料：0～±3000V,精度：±1V。 2. 输出信号频率：;压电陶瓷：0-10HZ, 精度：±0.01Hz。 3. 电容范围：1000nf～ 100nf, 精度: ≤1%。 4. 电流范围: 1nA～10A ,精度: ≤1%。 5. ★测试用信号源：计算机控制正弦波、三角波、间歇三角波、梯形波。 6.电流放大器：计算机控制，1、2、5倍。 7. ★信号放大器：计算机控制，1、2、5、10、15倍。8 8. ★数据结口：USB或BNC接口。 9. ★数据采集分析软件： 能画出铁电薄膜的电滞回线，定量得到铁电薄膜材料的饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流等参数;可以进行铁电薄膜材料的铁电疲劳性能、铁电保持性能的测试，电阻测量，漏电流测量。 10. ★配台式电脑（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10） |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

分包4；材料表征设备

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微硬度仪 | HV-1000Z | 台 | 2 | 1. ★试验力 10gf (0.098N)-1kgf (9.8N) 2. ★最小测试单位 0.5μm 3.数据输出 LCD显示读出 4. ★试件最大高度 80mm 5.压头中心到外壁距离 95mm 6.主机重量 约25Kg 7.X-Y试台 尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm 8.电源 AC220V+5%，50-60Hz 9.外形尺寸 405*290*480mm 10. ★转换标尺 HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T 11. ★硬度测试范围 8~2900HV 12.试验力施加方法 自动 13.测试显微镜放大 400X(测试) 100X（观察）； 14.试验力保荷时间 0~60s |
| 2 | 半自动冲击试验机（用于金属的冲击试验机） | JB-300B | 套 | 1 | 1. ★冲击能量：150/300J 2.摆轴中心至冲击点距离：750mm 3. ★冲击速度：5.2m/s 4.摆锤预扬角：150° 5.试样支座跨距：40mm 6. ★钳口圆角：R1-1.5mm 7. ★冲击刀刃圆角：R2-2.5mm，R8±0.05mm 8. ★试样尺寸：10（7.5、5、2.5）mm×10mm×55 |
| 3 | 霍尔流速计 | JHY-1002 | 台 | 4 | 1.漏斗(小孔直径2.5mm、5mm) 2.支架、底座和接收器： 3. ★天平（用户自备）：精度为0.02g。 4. ★秒表：测量时间能够精确到0.01s。 5 . ★25ml的不锈钢量筒 |
| 4 | 多孔材料空隙比检测仪 | JHY-300C | 台 | 4 | 1.称量范围：0.005g-300g 2★.比重精度：0.0001g/cm3 3.标准接口：RS-232 |
| 5 | 红外热像仪 | FLIR E40 | 台 | 1 | 1★红外分辨率240*180像素 2★热灵敏度<0.07° 3★温度范围-20°-650° 4变焦：4倍连续读书变焦 5★液晶触摸屏：3.5’’ 6★图像帧频：60Hz |
| 6 | PH计 | PHSJ-3E | 台 | 10 | 1. ★仪器级别：0.01级 2. ★测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 3. ★测量范围：pH（0.00～14.00）pH,mV（-1999～1999）mV，温度（0.0～99.9）℃ 4.分辨率：0.01pH，1mV 5.温度：0.1℃ 6. ★基本误差：pH-±0.01pH，mV-±0.1%FS 7.温度±0.3℃，稳定性（0.01pH±1个字）/3h 8.温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃ 9.电源：AC （220±22）V，（50±1 ）Hz 10.尺寸（mm），重量（kg）：290×210×95 ，1.5 11.★每个pH计配2支标准电极 |
| 7 | 脉冲电源 | SMD-10P | 套 | 4 | 1★电流精度：1mA 2★ 脉冲宽度：100-32767微秒 3★脉冲周期：200-32767 微秒 |
| 8 | 高灵敏度光谱仪 | MAYA2000PRO | 台 | 1 | 1. ★选件：Hamamatsu S10420 2. ★光谱范围（检测器响应）：~165-1100 nm (S10420)；焦距：101.6mm 3. ★光纤连接器：SMA 25μm 4. ★980nm上转换荧光专用探头；信噪比：450:1 5. ★EDFA放大器一台，参考参数（1510/1500，FC/UPC，输出30mW） 6. ★配电脑（i5-7400/1T/8G/DVD/WIFI/19”/win10）及光谱仪配套软件 |
| 9 | 高速离心机 | TG16C | 台 | 2 | 1 ★最大容量： 4*100 mL 2 ★最高转速：16600r/min 3 ★电机：变频无刷电机 4 电源电压：AC220V 50 HZ 8A 5 外形尺寸：450*350*330 mm 6 重量：25 kg 7 ★其它：12孔*10mL（12000转）和12孔*20 mL各一台 |
| 10 | 紫外分析仪 | ZF-1 | 台 | 5 | 1★波长：254nm、365nm 2★点阵灯 |
| 11 | 水热反应釜 | 水热反应釜 | 套 | 6 | 50 mL，聚四氟乙烯内胆 |
| 12 | 水热反应釜 | 水热反应釜 | 套 | 6 | 50 mL，PPL内胆 |
| 13 | 恒温数显加热台 | DB-2AB | 台 | 5 | 1★重量：18kg；功率：2.5kW；尺寸（mm）：450*350*220； 2★最高温度：400℃；工作电压：AC220V，50Hz |
| 14 | 真空搅拌机 | HY-JBYAKEL-1 | 台 | 1 | - ★设备采用电子控制器，可设定时间； - ★搅拌机的速度可设置为可调，调速范围可按客户要求0-450转/分钟； |
| 15 | 介电常数测试仪 | DZ5001 | 台 | 5 | 1. ★信号源：DDS数字合成 10KHZ-70MHz 2. ★调谐电容：主电容30-500PF 3. ★调谐电容误差和分辨率 ±1.5P或<1%< p=""> 4. ★Q测量范围：1-1000自动/手动量程 5.Q测量工作误差<5%< p=""> 6. ★Q分辨率：4位有效数，分辨率0.1 |
| 16 | 丝网印刷机 | YS3050Y | 套 | 1 | - ★电压：220V;驱动方式：气动；网框外径：450*650mm；印刷面积：250*350mm; - ★工作气压：5-7bar; 印刷速度：1200次/小时；台面尺寸：300*500mm, - ★机器重量：100kg；工作厚度：80mm； - ★配空压机： - 能效等级: 一级 |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

分包5；联合创新实验室

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学综合实验平台套装（含高速相机及软件） | JL332000-1 | 套 | 1 | ★1、力学气桌：平整度高，重量轻，全金属，易存储，表面尺寸不小于A1纸（935*750毫米）。具有至少两个紧固系统可以固定各种配件。三个可以调整高度的底脚螺丝。 ★2、小车：两个，无线，移动无摩擦环境。直径不超过100毫米高度不超过95毫米。双色LED灯，通过快速摄像头与力学软件配合，方便检测轨迹。重量 =0.5×小车质量，超载配件刻度使用牛顿单位。内部可以连接一个锂电池可以驱动小车至少30分钟，配备控制器，设置打点间隔。 3、无弹性碰撞配件：提供两个划痕以确保两个运动物体之间的连接可以显示无弹性碰撞实验 ★4、校准力发射器：弹簧刚度200N/m，可调压力范围:4-9 N ★5、快速摄像头及支架：彩色CMOS传感器， 640×480像素，≥100帧/秒；562×240像素，≥200帧/秒； 560×180像素，≥250帧/秒；560×80个像素，≥400帧/秒。 ★6、力学软件： 视频工具：可控制视频录像，视频编辑，视频处理，数学处理，绘制曲线。 图形工具：允许观看后处理得到的曲线的：X（t），Y（t）的，Y（x）多模式选择，可进行图形化建模的实验曲线，跟踪速度和加速度矢量。 表格工具：允许获取或计算的实验值的可视化，可用于解微分方程。 实验报告工具：可用于学生准备实验清单或实验报告。 |
| 2 | 力学综合实验平台套装（不含高速相机及软件） | JL332000 | 套 | 2 | ★1、力学气桌：平整度高，重量轻，全金属，易存储，表面尺寸不小于A1纸（935*750毫米）。具有至少两个紧固系统可以固定各种配件。三个可以调整高度的底脚螺丝。 ★2、小车：两个，无线，移动无摩擦环境。直径不超过100毫米高度不超过95毫米。双色LED灯，可通过快速摄像头与力学软件配合，方便检测轨迹。重量 =0.5×小车质量，超载配件刻度使用牛顿单位。内部可以连接一个锂电池可以驱动小车至少30分钟，配备控制器，设置打点间隔。 3、无弹性碰撞配件：提供两个划痕以确保两个运动物体之间的连接可以显示无弹性碰撞实验 |
| 3 | 微波实验系统（不含数据记录仪）204029 | JL 204029 | 套 | 3 | ★1.振荡器频率：9.5千兆赫（波长3厘米） ★2.发射功率：10-25mw 3.内部调制：切换到100％ ★4.内部频率调节器：约3千赫 5.声学信号：切换 ★6.外部调制0-100毫伏（V有效值）/100赫兹-20千赫 输出电压：10V最大 接收器，喇叭天线：硅二极管，振荡器 ★7.微波传感器：硅二极管，振荡器 8.基本单元尺寸：约170x200x75mm3 |
| 4 | 热扩散和材料发射率（含水浴及热传导） 253125 | JL 253125 | 套 | 3 | 1.通过热传导设置，用热像仪测量金属棒的所有温度点，并在稳态和瞬态条件下研究热传播。 ★2.用红外线测试仪，热像仪在参数影响下的实验特性为色彩，距离，温度，测量对象的形状等等. ★3.红外摄像头 红外摄像头通过USB端口自供电。 外盖全金属 尺寸120*60*60mm 重量 500g ★4.配热学教学软件 可以实时绘制多达15个温度值作为时间的函数。 支持 Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 32/64 bits 系统 ★5.目标 确定稳态热传播的空间分布 确定瞬态条件下热传播的空间分布 确定热像仪的特性 比较黑体和材料之间的辐射 |
| 5 | 普朗克常数实验（含数据记录仪）232029 | JL 232029 | 套 | 3 | ★1.LED类型的几个发光器在从红外光谱到可见光的不同波长下照明。 2.通过在光发射器波长和阈值电压之间建立连接，可以确定普朗克常数（h）。 3.尺寸11.5*20厘米 ★4.波长 470/505/570/605/655/880/940纳米 ★5.可使用记录仪或光谱仪，可以引入可见光，IR和UV光谱。 6.可从不同波长的不同光电管中确定普朗克常数 ★7.嵌入式软件，免驱动，可随时更换电脑 |
| 6 | 光纤实验（不含数据记录仪及光谱仪） | JL 232029 | 套 | 3 | 1.由可调制激光器(强度和焦点可调)来确保光信号的传输。 ★2.激光器由低频发生器调制。感光体执行直流信号和交流信号的分离。 ★3.可与数据记录仪联用，重建原始信号，并通过数据记录器在软件上检索，可通过示波器观察数据。 4.可用光谱仪延长各种损耗（注射，线性）的研究，通过分析不同光纤长度和/或配置（2m，4m，10m，2 * 2m ...）的吸收波长。 ★5.可互补复用组合，传输两通道，可通过滤滤波片或光栅研究接收现象。 6.可完成但不限于以下实验： 测量光纤的数值孔径 使用波德图和特定频率测量传输限制频率 测量信号的容许振幅 通过光纤演示信号丢失：光谱吸收，线性衰减和注入损耗。 通过选择性抑制或分散来耦合和分离两个信号 7.配套光学减震平台及支架两套（平台尺寸：2000m×1500mm×800mm，支架尺寸 2000m×1500mm配合平台使用，台面厚度200mm，平面度不大于0.05mm/m²） |
| 7 | 光谱仪（含光源及） | JL204601 | 套 | 3 | ★1. 探测波长范围：350nm-900nm； 2. 分辨率：1nm； ★3. CCD像元数：3600px； 4. A/D分辨率：12bit； ★5. 积分时间：0.1ms-60s； 6. 光纤接口：SMA905； 7. 光谱仪尺寸：133*120*60mm 950g全金属外盖 ★8.嵌入式软件，免驱动，随时更换电脑 ★9.含配套光源及光纤，端口磁性对接不易出错。 10.可开展发射光谱特性，溶液中纳米颗粒的吸收等实验 |
| 8 | 范德格拉夫发生器与 RC 电路（不含函数发生器及数据记录仪） | JL273004 | 套 | 3 | 1.可突出显示由于电荷引起的静电力。 2.可隔离电荷，突出电荷和各种导电和绝缘材料的行为： 铝，塑料，木材，电线等 ★3.可与数据记录仪联用。 4.可完成实验：通过接触和影响确定导体的载荷 研究电池的功率，电容器的电荷位置 确定圆柱形电容器的电容 确定范德格拉夫发生器的负载值 确定RC电路中的电容的电容值 |
| 9 | 特斯拉计 | JL 292436 | 套 | 3 | ★1．具有集成显示器的特斯拉计传感器（交付其BX，BZ，Bx的探针），可无电脑读数： - 口径：±10 mT的±100 mT的 3.单独LCD屏幕读出数据， ★4.可链接数据记录仪在软件上显示数据。 |
| 10 | 保护电磁阀 | JL 292076 | 台 | 3 | 1.螺线管50毫米，宽度：400毫米， 2.绝缘卷绕绕组在同一站（1用漆包线，1镀锡线） 3.匝数：每卷200个（导线10/10） 4.封面：透明塑料制成 ★5.12个4mm安全插座上的中间输出，从中心对称分布Imax：7 A Umax 6V |
| 11 | 静电偏转电子束管 | JL 232005 | 套 | 3 | 适应电磁学研究，可研究电子电场中的探针。 1.电子枪（灯丝+阳极）、云母屏和电板 2.云母屏幕上覆盖有荧光材料可显示细小的电子束。 3.支撑管子的叉子可以旋转。 4.线圈允许在12 V以下的1A强度（不少于5分钟内支持1.5A电流）。 ★5.电子束管：电源灯丝，6V ；加速电压，2-5000V连续；偏转板之间的电压，0-5000V连续；阳极电流不小于1mA；荧光显示屏，长不小于80mm，倾斜不小于15°；偏转板长不小于80mm，距离不小于50mm；直径不大于140mm，长度不大于300mm ★6.座：质量不大于3.5kg；可方便移动；亥姆霍兹线圈，不少于300匝；平均直径不小于130mm；可持续1A电流强度（不少于5分钟内支持1.5A电流） |
| 12 | 数据记录仪 |  | 套 | 3 | 1. 4通道传感器端，4通道模拟端，双独立高频函数发生器可以连接各种传感器与模拟输出仪器运行实时采集与分析。 ★2.可连接到电脑，可以USB方式连接摄像头，具有电源端，DIN Sync端 ★3．内部存储器不少于5G。可插外部存储器保存。 4.可同时测量四通道电压值，采样率可达15Mhz 5.模拟端分辨率12位最低采样段66ns，调节步长1纳秒 电压分布每端口可调±30 V, ±15 V, ±5 V, ±0,25 V ★6.嵌入式软件，免驱动，随时更换电脑 传感器和数据记录器链接时可提醒。 7.传感器端兼容多样化实验传感器，传感器有独立显示LCD屏幕 ★8.具有双独立高频函数发生器(正弦波，三角波，利基，信号恢复)：输出范围：±10 V、输出电流50mA、输出阻抗：50欧姆、采样率：5MS / s的 9．每个传感器均需有LED灯来判定工作状态 10.数据记录器电源 标称电压：12伏 功率：50瓦 电源端5A 12V |

以上所有设备要求免费质保期至少2年。

分包6；电磁测试实验室

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | DPO2022B | 套 | 15 | ★1、200 MHz 模拟带宽； 2、2条模拟通道,每条模拟通道标配一根200MHz配套原装无源探头； 3、所有模拟通道上独立采样， 同时使用时都能达到最高值不少于1 GS/s 的实时采样率； 4、所有通道上标配不少于1 M 点的记录长度； 5、不少于5000 wfm/s 的波形捕获速率； ★6、9种成套高级触发，包括：边沿、脉宽、矮脉冲、逻辑、建立/保持时间、上升/下降时间、视频、并行总线、串行总线；标配的串行总线分析功能：支持I2C/SPI、CAN/LIN、RS232/422/485/UART自动触发、解码和搜索；可同时支持两路总线解码； 7、波形搜索和导航功能，轻松浏览和自动搜索波形数据，支持对边沿、脉宽、矮脉冲、逻辑、建立/保持时间、上升/下降时间、并行总线和串行总线I2C/SPI、CAN/LIN、RS232/422/485/UART数据包内容的搜索； ★8、可变低通滤波，具有全带宽噪声滤波表现和去除功能，可以去掉不想要的信号噪声，同时捕获高频事件,即同时进行可变噪声过滤和峰值检测； 9、29 种自动测量和FFT 分析，简化波形分析； 10、探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头，自动定标和确定单位； 11、标配+12V供电电源接口； 12、不小于7 英寸(180 mm) QVGA宽屏彩色显示器，可以全屏显示波形； 13、触发耦合 DC, HF 抑制(衰减>85 kHz), LF 抑制(衰减<65 kHz), 噪声抑制(降低灵敏度) 14、触发释抑范围20 ns - 8 s 16、带色码的数字波形显示 ★17、最小可检测脉宽 5ns 18、具有并行总线解码分析功能； ★19、保修5年 |
| 2 | 函数信号发生器 | AFG1062 | 套 | 15 | 1双通道1uHz-60MHz正弦波，1uHz-30MHz方波，1mHz-30M脉冲波，脉宽17 ns至999ks 所有波形均可调整相位 2、采样率300MS/s ★3、垂直分辨率14位 ★4、输出幅度1mVp-p到10Vp-p ★5、1M点内存长度，存储自定义任意波形 6、64M非易失内存 7、内置6位分辨率200MHz计数器 8、菜单和联机帮助用英文和简体中文 9、3.95英寸显示屏（480X320），屏幕同时显示参数设置和波形，占地空间较小 10、具有智能实验室管理功能，提供经济高效的教学和实验室管理，通过有线或无线网实现示波器和信号源的兼容互控 11、连续模式、扫描模式、突发模式和调制模式(AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM)满足学生和其他用户完成试验/测 试作业的大部分要求 64-MB 非易失内存，存储任意波形 内置 6 位分辨率的 200 MHz 计数器为测量频率/周期/脉 宽/占空比可提供简便精确的方式 USB 主控/设备接口，可用于扩大内存和远程控制 利用外部 U 盘，免费 ArbExpress ★兼容 TekSmartLab™，轻松完成教学 ★保修3年 |
| 3 | 数字万用表 | 2110-220 | 套 | 15 | • ★DC电压：0.1V、1V、10V、100V及1000V • AC电压：0.1V、1V、10V、100V及750V • DC电流：10mA、100mA、1A、3A及10A • AC电流：1A、3A及10A • 两线及四线电阻：100Ω、1kΩ、10kΩ、100ksΩ、1MΩ、10MΩ及100MΩ ★ 频率：从10Hz到300kHz • 电容测量：1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF • 热电偶测量：J-、R-、S-、T-、E-、N-、B-、C-及K型热电偶 • 温度（RTD及NTC热敏电阻）测量 • 二极管测量 • 连续性试验 ★ 可编程：用于信噪比优化的A-D转换器及滤波器设置。另外，可在测量读数上进行七种数学运算：百分比、平均、最小/最大、清零、极限、mX+b、dB以及dBm测试。 ★在5½位，通过USB远程接口提供200读数/秒。在快速4½位设置，读取50,000读数/秒，以及30,000读数/秒到缓冲器， ★保修3年 |
| 4 | 三通直流电源 | 2231A-30-3 | 套 | 17 | 直流输出额定值 通道 1 通道 2 通道 3 电压0 - 30 V 0 - 30 V 0 - 5 V 电流0 - 3 A 0 - 3 A 0 - 3 A 最大功率：195W 负载调节： 电压：≤0.02% + 4mV 电流：≤0.2% + 3mA 线性调节: 电压：≤0.02% + 4m V 电流：≤0.2% + 3mA 波纹和噪声 (20Hz–20MHz): 电压：≤1mVrms/≤5mVp -p 电流：≤6mVrms 设置分辨率: 电压：10mV 电流：1mA ★设置准确度:电压：≤0.06% + 20m V 电流：≤0.2% + 10mA 读数分辨率：电压：10mV 电流：1mA ★电压：≤0.06% + 20m V 电流：≤ 0.2% + 10mA 隔离电压, 输出-底板：相对于接地端，任何输出隔离都高达240V (直流+交流峰值，交流峰-峰最大值3V，最高频率60Hz)。 ★隔离电压，输出-输出：相对于任何其他输出端，任何输出隔离都高达240V (直流+交流峰值，交流峰-峰最大值3V，最高频率60Hz)。 跟踪模式：当控制启用后，将保持两个30V输出通道的输出比率。 ★组合V1 + V2串联模式：当CH1与CH2串联时，可提供60V输出电压。仪表读取组合电压。 组合I1 + 12并联模式：当CH1与CH2并联时，可提供3A输出电流。仪表读取组合电流。 ★保修3年 |
| 5 | TEKsmartlab | TBX3000A | 套 | 15 | ★1基于教学实验室提供的基于网络的仪器管理解决方案，能够实现更高效的实验室体验。 使用TekSmartLab，讲师、学生和实验室管理员都能从改进的连接、工作流程和自动化中受益。 设置简便，工业可靠 讲师 - 课程 - 练习组织结构 集中监测和远程协助 在线编辑和提交测试报告 自动记录仪器资产信息 实验室管理员能够高效地管理实验室仪器： 可轻松设置批量设置仪器配置 自动获取仪器资产信息 讲师能够管理教学流程： 可保存仪器配置并在需要时分配给所有仪器 有远程监控实验室仪器 可定义报告模板并在学生使用智能设备时自动加载模板 与课程无缝互动： 通过智能设备以无线方式检索和保存测试结果 以电子方式编辑和提交测试报告 下载实验室服务器上的材料（实验过程、视频等）应用 基础教学实验室 ★2在每个工作台上，通过 USB 电缆连接和控制仪器，并通过无线网络与实验室服务器上的 TSL3000B 软件（标配）通信。一个局域网端口（ 标配）， 在配备兼容的 USB-WIFI 加密狗（ 如TEK-USB-WIFI）时可以支持 WI-FI 连接。 连接的最大仪器数量6，使用 USB 电缆兼容的 USB-WIFI 加密狗TEK-USB-WIFI-LAN 端口1 LED 6 – 仪器状态指示灯 1 – Wi-Fi 连接状态指示灯 1 – 系统状态指示灯 环境特征 温度工作时0℃ ~ 40℃ 未工作时-20℃ ~ +60℃ 湿度工作时 (低) 0℃ ~ 40℃，10% ~ 90%相对湿度 未工作时 (高) 40℃ ~ 60℃，5% ~ 60%相对湿度；(低) 0℃ ~ 40℃，5% ~ 90%相对湿度。 海拔高度工作时 最高3,000 米(10,000 英尺) 未工作时 最高15,240 米(50,000 英尺) ★保修3年 |
| 6 | 教学中控系统 |  | 套 | 1 | ★支持的最大工作台数100，支持的最大仪器数量 600（每个工作台六台仪器） ★工作台布局模拟 选择工作台布局模板（从 1 至 6 台仪器），选择仪器类型 ★实验室布局仿真 增加，删除，工作台编号 ★仪器批量配置 按练习，按仪器类型 一般功能 检查状态、预置值、记录型号、序列号、使用时间和地点 ★保修3年 |

分包7；采购内容：示波器

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | MS054 | 套 | 1 | ★1.带宽2 GHz，采样率6.25 GS/s，记录长度62.5M （可选125M）, 4个模拟通道，每个通道提供1个模拟信号输入或8个数字逻辑输入，波形捕获率>500,000 个波形/秒，硬件垂直分辨率12 位 ADC，High Res 模式下高达 16 位，标准触发类型边沿, 脉冲宽度, 欠幅脉冲, 超时, 窗口, 逻辑, 建立时间和保持时间, 上升/下降时间, 并行总线, 顺序 标准分析：光标: 波形, V 条, H 条, V&H 条 测量: 36 项 示图: 时间趋势, 直方图, 频谱 数学: 基本数学功能, FFT, 高级数学公式编辑器 搜索: 搜索任意触发标准 抖动: TIE 和相位噪声 ★2.任意波形/函数发生器 (SUP5-AFG) 50 MHz 波形生成 波形类型: 任意波形, 正弦, 方波, 脉冲, 锯齿波, 三角形, DC电平, 高斯, 洛伦兹, 指数上升/下降, Sin(x)/x, 随机噪声, 半正弦, 心电图 ★3.数字电压表 4位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 8位触发频率计数器 USB 主控端口 (x7), USB 设备端口, LAN (10/100/1000 Base-T 以太网; LXI 标准), 显示器端口, DVI-D, 视频输出 标配探头 每条通道一只 10 MΩ 无源电压探头，<4 pF 容性负载 ★波形捕获率>500,000 个波形/秒，分段存储采集模式， 最大触发速率>5,000,000 个波形/秒，率计数器8位，条通道标配一只1GHz无源探头 ★显示器>15.6 英寸 高清 (1,920 x 1,080) 分辨率容性（多触点）触摸屏 |
|  | 示波器 | DS1102D | 套 | 22 | - ★带宽100MHZ，1GSa/s采样率， - ★平均值：所有通道同时达到 N 次采样后完成一次波形显示，N 次数可在 2、4、8、 16、32、64、128 和 256 之间选择， - ★输入耦合 直流、交流或接地（DC、AC、GND） 输入阻抗 1MΩ±2%，输入电容为 18pF±3pF 探头衰减系数 1X，5X，10X， 50X，100X，500X，1000X 最大输入电压 400V（DC+AC 峰值、1MΩ 输入阻抗） 40V（DC+AC 峰值）[2] 通道间时间延迟（典型值） 500ps - ★水平 采样率范围 实时：13.65Sa/s ~1GSa/s 等效：13.65Sa/s ~25GSa/s - ★5.6英寸64k色TFT LCD，波形显示更加清晰 ， 具有丰富的触发功能：边沿、脉宽、视频、 斜率、交替、码型、持续时间触发 ， 独一无二的可调触发灵敏度，适合不同场合的需求 ， 自动测量22种波形参数，具有自动光标跟踪 测量功能，独特的波形录制和回放功能，精细的延迟扫描功能，内嵌FFT功能，拥有实用的数字滤波器 ，Pass/Fail检测功能，可输出检测结果，多重波形数学运算功能，功能强大的上位机应用软件UltraScope ，标准配置接口：USB Device，USB Host， RS-232，支持U盘存储和PictBridge打印标准 ，独特的锁键盘功能，满足工业生产需要，支持远程命令控制。 |

以上所有设备要求免费质保期至少2年