附件1：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	氢过氧自由基化学电离质谱仪
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
★1、采用飞行时间质谱仪检测器，脉冲频率最高15kHz；分析器长度1041mm，分辨率＝10000FWHM（@m/z609）；
2、RFQ射频电压频率为1.4MHz/800KHz，共振电压最大幅值为2500V；MIR射频电压频率为700KHz/500KHz，射频电压最大输出300V;
★3、采用14bit精度、2GSa/s采样率的高速数据采集卡，带宽1.2GHz，对小质量分子极大提高测量准确度和分辨率。配合高压脉冲技术和数据处理软件，实现最快每秒50张谱图的采集速度，适用于实时快速检测；
★4、配有前置放大器（放大倍数100），带宽100-kHz – 1GHz；
★5、对HOx检测灵敏度不低于106分子每立方厘米（10分钟累加）。在质荷比（m/z）100时，质量分辨率大于等于6000；
6、由无油机械干泵，串联式分子泵组成的真空系统，包含传输射频四极杆、直流四极杆及离子光学透镜；真空度应高于1x10-5 Torr；
★7、控制及信号采集处理软件：数据采集部分目前具备的功能有：正负离子模式切换、保存及导出质谱信息、谱图校准、谱图横坐标（飞行时间，m/z）变换、多离子色谱图（MIC）变化趋势图、质谱峰信息（含飞行时间t、m/z、峰面积、峰强度及分辨率等）、谱图累加、质谱峰强度的RSD等；
8、包括脉冲引出电压（±1000V）﹑栅网电压（±200V）﹑反射电压（±3000V）﹑聚焦电压（±3000V）、加速电压（±7500V）和微通道板电压（3000V）。
1
- 1 -

