附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光声气溶胶吸光检测仪 | Q-PAAS | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

光声气溶胶吸光检测仪：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★气溶胶光吸收在线连续测量；

★波长覆盖可见光谱区域,能够测量三个主要波段405,532和658 nm；

★测量范围( 吸收系数和散射系数) ： <1(/Mm) - 10,000 (/Mm) (60 秒平均) ；

★检测限：0.5（/Mm）（1σ）5min平均 ；

★时间分辨率：分辨率可以自行选择0.4s-10min ；

★体积采样率：0.5-1.0 L/min；

•散射积分角度：6σ-174σ；

•流量控制：临界气孔，隔膜泵；

•标定粒子：吸收系数，使用强吸收性粒子，如气灯燃烧后的黑烟或者黑色玻璃碳；散射系数，使用强散射性的粒子，如硫酸铵、PSL标准粒子（Dp:200-260nm）；

•标定周期：一般为6个月，或大型观测前后；

•零气冲洗：根据需要开启，或者根据用户设置的时间间隔（5, 15, 20, 30, 或 60 分钟）自动切换，零气由高效空气过滤器产生；

•相应的操作软件：操作界面简介、方便，交互体验良好；支持Windows 7及以上中英文操作系统；实时查看数据，包括吸收系数和散射系数；能够进行标定操作控制；能够查看仪器运行状态参数，以及实时的空气条件如气温、气压、相对湿度；用户界面清晰、操作导向便捷、存取数据方便安全；分析数据处理结果直观、历史修改记录详细、用户操作中必须调整的数据处理参数要方便、安全；前面板内容：彩色触屏显示、两个USB接口、电源开关、用户交互界面（触屏或键盘）；数据存储时长：>200天。