附件：

环境工程创新实验室设备采购项目具体要求

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围：190～1100nm ； ★2、光谱带宽；2.0nm(5nm、1nm可选）； ★3、波长准确度：±0.5nm； ★4、波长重现性；≤0.2nm； 5、透射比准确度：±0.3% τ (0～100%τ) ±0.002A(0～0.5A)±0.004A(0.5A～1A) ； 6、透射比重复性：≤0.15%τ； 7、测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量； 8、光度范围：-0.3A～3A； ★9、杂散光：≤0.05% τ(220nm NaI溶液，340nm NaNO2)； 10、基线平直度： ±0.002A； 11、稳定性：≤0.002A/h(500nm预热后)； 12、噪声：±0.001A (500nm预热后)； ★13、显示方式：六英寸高亮度蓝色液晶显示屏； 14、检测器：进口硅光二极管； 15、光源：进口插座式氘灯，进口钨灯。 | 台 | 1 |  |
| 2 | COD测定仪 | 1、波长范围：420nm和610nm； 2、波长精度：±1nm； 3、波长选择：根据测量程序号自动选择； 4、光度测量线性：±0.002A（0-1 A）； 5、光度测量重复性：:±0.005A（0-1 A）； 6、光度测量精度：在额定的1.0ABS下为±0.005A； 7、光漂移量：400nm时，小于1.0%； 8、检测器：硅光电二极管； 9、环境：设计满足IP41标准 10、读数模式：%透光率，吸光度，浓度 ★11、配备15孔消解仪： ——消解温度和时间可选择，可调温度范围37°C -165°C ，可调时间范围 1-480 分钟左右； ——完全隔热模块设计，在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下，可同时进行两个独立加热控制模块的消解反应。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 恒温鼓风干燥箱 | 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 4、采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 5、采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 6、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 7、采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 8、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能； 9、控温范围：室温+5～250℃； 10、分辨率：1℃； 11、波动度：±1℃(100℃)； 12、内胆尺寸(mm)：不低于450×400×450； 13、载物托架：2块； 14、定时范围：0～999分钟。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 原子吸收光谱仪 | ★1. 火焰与石墨炉分析装置切换方便省时，配合系统的自动控制，免除人工操作； 2. 置换火焰发射燃烧器，方便进行K、Na等碱金属元素的火焰发射分析； ★3. 6灯座光源自动转换，自动调节供电与优化光束位置；具有直接使用高性能空心阴极灯（HPHCL）的功能； ★4. 自动波长扫描及寻峰、自动切换光谱带宽、火焰与石墨炉自动切换，自动优化位置参数，自动点火，自动设置气体流量； ★5. 采用FUZZY-PID光控与定电压双曲线控温技术，温度自校正技术，控温精度 ≤1%,气动压力锁定的石墨炉原子化器，凸显升温速度快、温度重现性好，分析灵敏度高的优点，配备高进样精度1%，高重复性0.3%，具有自动配制工作曲线，自动校正探针进样位置，自动跟踪及校正样品杯高度等多功能的自动进样器，实现石墨炉全自动分析； ★6. 火焰原子化系统具有燃气泄露、流量异常、空气欠压、异常熄火报警与自动保护功能； ★7. 石墨炉原子化系统具有载气与保护气压力过低、冷却水不足、原子化过热报警及保护功能； 8. 采用大规模可编程逻辑阵列； 9. 芯片间总线技术； 10. 高可靠性欧式插座、AMP等电气接插件； ★11. 适用于Windows7或更高版本操作系统的中文仪器操作与分析应用软件，实现仪器参数设置快捷，仪器参数自动调节优化，仪器安全自动报警与保护，测试数据自动显示，自动计算，分析结果自动打印； 12. 波长范围：190～900nm； 13. 6灯座自动转换（其中两灯座可接插高性能空心阴极灯）； 14. 灯电源供电方式：400Hz方波脉冲，100Hz窄方波脉冲＋400Hz宽方波脉冲； 15. 灯电流调节范围：宽脉冲0～25mA，窄脉冲0〜10mA； ★16. 光栅刻线密度：1800条/mm； 17. 焦距：277mm； 18. 闪耀波长：250nm； 19. 光谱带宽：多档自动切换； 20. 火焰原子化系统； 21. 燃烧器：10cm单缝全钛燃烧器； 22. 雾化室：耐腐蚀全塑雾化室； 23. 喷雾器：金属套高效玻璃喷雾器吸液量6～7mL/min； 24. 石墨炉原子化系统： ★温度范围 室温～3000℃ ★升温速率 3000℃/秒 石墨管尺寸 28mm（长度）× 8mm（外径）； 25. 高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管； 26. 数据处理系统： 软件环境：Windows7或更高版本操作系统，中文专业软件分析方法 自动拟合工作曲线 、标准加入法 自动校正灵敏度、自动计算浓度、含量；重复次数：1～99次，自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差；多任务功能：能够顺序进行同一样品多元素测定；条件读取：具有模型功能；结果打印：打印阶段测试数据或最终分析报告，Excel软件编辑；标准RS-232串口通讯； 27. 背景校正系统：氘灯背景校正、自吸效应背景校正； ★28.石墨炉自动进样器： ◇重复进样次数 1～99次 ◇进样系统:原装进口精确计量双泵系统(100ul/1ml泵),具有大流量清洗进样针功能； ◇进样精度及重复性：最小进样体积:1ul,精度:1％;重复性:0.05% 具有自动稀释和自动配置标准工作曲线。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 超净工作台 | 1. 柜体两侧透明钢化玻璃窗，增加采光性能； 2. 自平衡上下滑动钢化玻璃窗，可任意定位； 3. 304 不锈钢工作台面，易于清洁； 4. 可调风量的风机系统； 5. 优质的小风量、大风压、低噪声风机； 6. 使用 HEPA 高效过滤器，对于 0.3μm 的颗粒高达 99.99% 的截流效率； 7. 配置预过滤器，延长高效过滤器的使用寿命； 8. 工作区配置照明灯及紫外灭菌灯； 9. 配置 1KW 备用插座，为操作者提供便利。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 天平 | 1、最大量程：220 g 2、最小可读性：0.1 mg ★3、重复性： 0.08 mg 4、线性误差 ： 0.06 mg 5、稳定时间：2 s 6、秤盘直径：ø90 mm 7、灵敏度漂移：2.0ppm/℃ ★8、多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能； ★9、动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响； 10、清晰明亮的超大数字背光显示屏，让您在所有工作环境中都能轻松读取； ★11、SmartTra动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围； | 台 | 1 |  |
| 7 | 恒温摇床振荡器 | 1.全数字显示、功能齐全、操作简便； 2.进口电机负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计等特点； 3.全镜面不锈钢箱体美观大方，易清洁耐腐蚀，经久耐用； 4.可同时放置2LＰＥ瓶，玻璃瓶，TＦＬＯＮ瓶； 5.适用于环境水样、土壤样品和固体废弃物的振荡浸提，且符合固体废弃物浸出毒性浸出设备-中国环境保护标准（HJ-2009）设备标准； 6. 振荡频率：0-300次/min； 7. 定时时间：大于99小时； 8. 振荡幅度：40mm。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高温灭菌锅 | 1、手轮式快开门安全连锁装置结构； 2、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； 3、微电脑智能化控制； 4、压力安全联锁装置，超温保护装置； 5、自涨式密封圈，自动排放冷空气； 6、低水位报警，断水自控； 7、超压自泄； 8、灭菌终了蜂鸣器提醒； 9、最高工作/设计温度：135℃/138℃； 10、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa； 11、定时范围（分钟）：0-120； | 台 | 1 |  |
| 9 | -18oC冰柜 | 1.有效容积：90升； ★2.温度：微电脑精确温度控制器，在-10℃～-25℃范围内任意设定； ★3.立式侧开门，内有四层，抽屉式结构； 4.开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠； ★5.完善的声光报警系统（传感器故障、高、低温报警），物品存放更安全； 6.采用无氟环保制冷剂，无CFC聚氨酯发泡； 7.门体配锁，防止随意开启。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4oC冷柜 | 1.容积:105升； ★2.立式侧开门，玻璃门； ★3.温度在2℃～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。高精度电脑温度控制系统； 4.智能控制风扇强制冷气循环，确保箱体内部温度均匀性，自动除霜，确保长期稳定运行； 5.高效蒸发器，先进的风冷结构设计； ★6.声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警等多种声光报警功能，门体配锁，防止随意开启，底部四个脚轮； | 台 | 1 |  |
| 11 | 酸碱柜 | 1、采用先进无缝式焊结技术，柜子经久耐用； 2、加强型结构，充分防止柜体变形； 3、张贴醒目防腐蚀警示标签； 4、配备挂锁两把，实现“双人双锁”的管理； 5、柜体全部采用8mmPP板材，德国焊枪无缝焊接，外观精美，具有十年以上的使用寿命； 6、隔板设置漏液槽，有效防止酸碱外溢； 7、可根据客户要求，设计通风孔，以保证柜子内部无异味； 8、PP层板可上下调节高度，亦可单独取出，便于后期清洁。 9、规格尺寸：不小于H890*W590*D460mm。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 安全柜 | 1、符合规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。 2、防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。 3、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 4、柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 5、独有的镀锌层板，防弱腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。 6、柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。 7、标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 8、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。 9、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 10、尺寸：不小于89*59*46（H*W*D/cm）。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 气瓶柜（氮气） | 尺寸（H*W*D）mm：不小于1900*600*450； 颜色：黄色（环氧树脂烤漆）； 容量：可存储1只气瓶； 材质：优质冷轧钢； 报警器：氮气专用报警器 1、柜体：采用优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 2、门板：采用可脱卸铰链，正面带透明视窗。 3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 5、拉手：采用嵌入式高强度拉手。 6、空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 气瓶柜（乙炔） | 尺寸（H*W*D）mm：不小于1900*600*450； 颜色：黄色（环氧树脂烤漆）； 容量：可存储1只气瓶； 材质：优质冷轧钢； ★报警器：进口专用乙炔报警器； 1、柜体：采用优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 2、门板：采用可脱卸铰链，正面带透明视窗。 3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 5、拉手：采用嵌入式高强度拉手。 6、空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 真空泵 | 功率（kw）：0.18； 流量（L/min）：60； 扬程（M）：8； 机壳材质：特殊防腐工程塑料； 机体材质：1Cr18Ni9Ti； 最大真空度（Mpa）：0.098； 储水箱容积（L）：15。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 烘干机 | 1、工作室采用优质钢板或不锈钢板； 2、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠； 3、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀； 4、工作室尺寸：不小于450*550*550； 5、控温范围：+10~300℃； | 台 | 1 |  |
| 17 | 酸度计 | 1、采用大屏幕带背光液晶屏显示； 2、自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）； 3、二点校准，具有手动温度补偿功能； 4、支持自动温度补偿，可测量pH、温度、mV； 5、仪器级别：0.01级； 6、测量范围：pH（0.00～14.00）pH mV：（-1999～1999）mV 温度：（0.0～99.9）℃ 7、分辨率：pH 0.01pH mV 1mV 温度 0.1℃ 8、基本误差：±0.01pH 9、稳定性：（0.01pH±1个字）/3h | 台 | 1 |  |
| 18 | 固废桶（塑料） | 1、聚乙烯材质，防锈，耐腐蚀，可抗绝大多数化学品； 2、桶体一体吹塑成型，100% 防漏； 3、自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于完全关闭状态； 4、脚踏式开关控制，工作中解放双手，施力状态下桶盖开启角度不超过 60 度，符合 UL 标准； 5、醒目的警示标签，便于现场管理及区分； 6、14加仑，尺寸：不小于50x47x53 | 个 | 1 |  |
| 19 | 固废桶（金属） | 1、采用底部悬空设计可提升散热性，从而降低因桶内温度过高引起油渍废弃物自燃的隐患； 2、脚踩式顶盖设计使得明火容易隔绝； 3、有效减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全； 4、适用于存放固体易燃可燃类化学品废弃物； 5、材质：0.7mm镀锌桶。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 实验台柜 | 一、技术工艺要求： 1、外形尺寸 ：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。 ★2、涂 层 :各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。 3、封边:柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。 1）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。 2）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。 3）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。 4）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。 5）除特殊要求外，封边应先短后长。 6）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。 7）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。 4、三合一连接件 :台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。 5、表面 :所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。 6、零部件 :零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。 7、排钻孔 :组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。 8、封边条 :所有的门板、抽屉板等板材都必须采用优质2mmPVC封边条配环保封边胶封边。 9、色泽 :整套产品或成套产品色泽相似。 10、配件 :各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。 11、装配 1）装配后产品外观尺寸符合设计要求； 2）正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷 ； 3）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作； 4）所有台面板材覆盖的专用膜保留至验收交付。用户可以要求中标人按照实际需要调整相关方案，最终的方案及图纸需经用户确认后才能作为合同附件。 二、采用的技术规范或标准： 1、金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》； 2、木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》； 3、饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。 三、通用的技术性能、材料使用标准： 1.台面的正、反面均有品牌单位标识 ，在验收之前，不得揭去正面品牌单位标识保护膜，否则视同非投标时所标明品牌单位公司产品。 2.所有钢件在安装进场前均用千分尺测量壁厚。 3.供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足。 四、实验室家具材质说明： (一) 边实验台、中央实验台 ★1、台面: 采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚外修圆，净厚25.4mm。所有台面前口1/2圆边处理,台面底边开止水槽，防止液体流到箱体上。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性。(上海富美家、常州博大、上海威盛亚任何一种品牌的同一批次产品) 2、箱体及门板： 1）所有箱体板采用国标E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板(皖华、林盾、露水河中任何一种品牌的同一批次产品)； 2）门板采用国标E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板(皖华、林盾、露水河中任何一种品牌的同一批次产品)； 3）箱体后板设计可拆卸便于维修的12mm厚活动板，便于使用过程中检修水、电、气等管道； 4）抽屉采用E1级12mm厚的灰白麻面三聚氰胺板，其余部位采用国标E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板(皖华、林盾、露水河中任何一种品牌的同一批次产品) ； 3、钢架： 1）O型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。 2）材料选用标准： A、钢架采用40×60×2mm优质镀锌方钢焊接的钢架结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能(宝钢、武钢、鞍钢中任何一种品牌的同一批次产品)； B、箱体下用20*40mm×1.5mm方钢支撑(宝钢、武钢、鞍钢中任何一种品牌的同一批次产品)； C、表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；主体支撑框架根据人性化设计。 4、钢玻试剂架（设计承重100kg）： 1）立拄采用100mm×40mm×1.5mm一级冷轧钢板经折弯、冲孔加工而成(建议品牌:宝钢、鞍钢、首钢)； 2）表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀； 3）试剂架层板为12mm厚的透明玻璃，可调整高度；边缘配Φ12 mm碳素纤维棒，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。可以安装封闭式节能灯。立拄两边必需加装独立钢制线合（每根立拄的钢制线合需装二套多功能防溅翻盖国标多功能插座）。 5、附属配置： 1）三口化验水龙头：采用实验室专用三口化验水龙头（下面2个水嘴带防溅滤水器）。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；每套龙头下方须安装角阀，单套实验台中有多个龙头时须安装总水阀。 (上海台雄、浙江科恩、希诗顿中任何一种品牌的同一批次产品)； 2）水槽：采用实验室专用高密度PP水槽，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能(上海台雄、浙江科恩、希诗顿中任何一种品牌的同一批次产品)； 3) 铰链和导轨：铰链耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三级轨：优质三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如（海福乐、DTC、SH-ABC中任何一种品牌的同一批次产品）； 4）可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震； 5）拉手：采用PVC一字型拉手或铝合金工字拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，外观美观大方； 6）滴水架：采用黑色PP棒+实芯理化板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用； 7）插座：采用实验室专用（带防溅水、防尘、防酸碱功能）国标220V 10A万用三孔插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用（公牛、鸿雁、TCL中任何一种品牌的同一批次产品）； 8）实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置； 9）供水、电系统： A、供水管： PP-R 1.6Mpa管材，DN20*2.3mm（中财、公元、日丰任何一种品牌的同一批次产品）； B、排水管： PP-R 1.25 Mpa管件，管径为DN63*5.8mm（中财、公元、日丰任何一种品牌的同一批次产品）； C、电线：采用国标（GB-5023-97）标准BV电线（阻燃效果要好）,截面积在4平方毫米。动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准（宝胜、远东、江扬任何一种品牌的同一批次产品）。 (二) 万向抽气罩: 1、关节：高密度pp材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗、 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：高密度pp/pc材质。； 7、伸缩导管;直径75mmpp合金管，独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。 8、固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 9、吊顶孔罩：用于遮盖因安装需要在吊顶处多开挖的孔。 10、抽风罩一组，用于大型设备顶部抽风； 11、室内顶部装有不少于四组排风扇； (三)全木吊柜： 1.门板：采用国标E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板。 2.箱体：采用国标E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板。 3.封边条：采用优质PVC封边条，封边条厚度均为2mm。，所有板件均为光滑无毛刺全封边处理。热熔胶：应达到国家环保E1标准，封边胶封边后既防水又不易脱落，经久耐用，无有害气味。 4.铰链：耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用。 5.拉手：采用PVC一字型拉手或铝合金工字拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，外观美观大方。 五、尺寸要求： 中央实验台：4500×1500×850（mm）； 试剂架：3750×330×750（mm）； 边实验台：4600×600×850； 边实验台：7350×750×850； 实验角柜：850×1000×850； 吊柜：8200×300×600； | 批 | 1 |  |
| 21 | 耗材及改造布线等 | 室内电源插座、台柜电源插座、通风系统供电及通水管铺设以及网络线缆等（插座采用多路空开独立控制，确保各设备的用电安全） | 项 | 1 |  |

注：1、“★”为核心产品参数，必须满足，提供原厂售后服务承诺书；

2、中标商须在中标后3日内提供核心产品并搭建测试环境供需方进行产品指标验证，若不符合招标要求则取消中标资格（需方不要求除外）。

3、实验室布局要考虑到不同仪器的特点，尽可能做到分隔。电路布局一台仪器一条控制线路，气瓶放置要考虑到安全性，化学试剂要存放在专门区域。

参考布局图：

（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。

1.培训准备要求

培训师：投标人应提供资深用户培训工程师1人。

培训地点：集中培训地点由采购人提供。

培训系统环境：为培训演示而搭建的系统平台，由投标人负责系统模拟环境的部署并保证正常运行。

2.培训方式要求

本次培训针对系统应用人员的不同角色应设计以下培训方式：

（1）针对系统管理员采取重点培训。

（2）针对使用操作人员培训采取分批集中培训。

3.培训内容要求

培训阶段贯穿于项目建设的全过程，根据项目的进度针对不同的用户、不同的领域进行系统的知识培训。

4.管理员培训课程

管理员将负责整个系统的运行维护和日常操作指导，是操作人员的重要组成部分。针对管理员的培训内容包括：系统组成及设计、系统安装及调试、系统使用与操作、系统运行维护、常见问题的解决等。

5.操作人员培训课程

操作人员培训是针对系统日常操作人员的培训。操作人员培训的内容包括：系统介绍，相关功能的操作过程及使用说明，常见问题的处理方法等。在培训中可以穿插进行功能操作练习和场景练习环节。

投标人通过提供以上培训，确保校方逐步熟悉操作并更加专业地运行新的系统，使校方的相关人员掌握有关应用系统的维护和管理方法，达到能独立进行管理、日常应用和维护等工作，保证所建设的系统能够正常、安全、稳定地运行。

（三）服务要求：

本次采购的硬件设备免费质保一年的免费质保，自终验验收合格之日起算。免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用。

（四）其他要求：

新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。

（五）有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3.完工期：自合同签订生效后30天安装部署完成可使用。

4.项目整体免费质保期：壹年。