附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑碳仪 | AE33 | 套 | 1 | 详见表后内容 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1 应用要求：

用于环境空气中黑碳浓度实时监测，评估本地黑碳污染情况及其浓度长期变化规律；获得气溶胶光学吸收系数变化数据，用于气候变化评估研究；用于道路机动车排放黑碳浓度监测，对交通源黑碳污染进行评估。

2 基本要求：

（1）通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在从紫外到近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。

（2）通过美国EPA认证

产品参数

（1）样品采集：采用实时双点位技术，膜带根据设定的承载量可以实现自动走带。

（2）滤膜：带有聚四氟乙烯涂层的玻璃纤维膜；

（3）内置无碳刷真空泵；

★（4）光学测量波段：370nm，470nm，520nm，590nm，660nm，880nm和950nm

★（5）测量分辨度：0.001μg/m3或1ng/m3

★（6）测量精度：1分钟测量精度达0.03μg/m3

★（7）检测限（1小时）：<0.005 ug/m3

★（8）监测范围：0.01~100ug BC/m3

（9）时间分辨率：1s或60s

（10）流速：2~5 L/Min，可调。如需加大流速，可使用外接泵实现。

★（11）8.4英寸LED彩色触摸屏操作，可实现远程界面操作。

★（12）数据输出：RS-232、Ethernet、USB数据接口传输

（13）数据存储：根据设定时间，数据传输到内置存储卡，可以远程传输或手动存储到外部存储设备。

（14）质量控制和质量保证：使用外接校准器进行手动或自动流量校准，通过动态零点校准进行噪声以及漏气检测。另外，使用标准可溯源的中性密度光学滤光片对仪器光学部件进行校准。

（15）电源：100~230VAC，50/60 Hz（可调）

（16）电源功率：25W

（17）机架式机箱尺寸：19英寸标准架式机箱，易于安装设备组成

该系统主要由1）分析仪主机1台、2）采样管10米、3）PM2.5旋风式切割器1套、4）不锈钢T型安装支架（带快速接头）及安装法兰1套

、5）、大气采样管1套、6）过滤器2个、7）滤带6卷、

★工期和质保

要求工期：签订合同后1周内中标供应商将黑炭仪送到甲方指定地点（南京）验收。

质保期：整机质保一年。