附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭路涡动相关系统 | CPEC310 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期1年。

闭路涡动相关系统：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

- 功能

采用微气象学闭路式湍流涡动协方差方法，可自动测量并存储CO2通量、潜热通量、显热通量、空气动量通量等地表与大气之间的物质与能量交换通量，可实现通量在线实时计算。

- 技术指标

要求带三路自动零点/跨度校正，无需人员到现场校正；

主体组成部分共用一套电子控制设备实现同步测量，分析仪、样品腔室和★三维风速仪测量要求具有匹配的波宽；

★脏空气过滤功能，减少维护次数；

★通量在线自动计算，集合目前流行校正算法

★提供针对本项目的数据采集器厂家授权。

2.1数据采集器

★运行频率可达100MHz；

内存：不低于72MB闪存和4MB带内置供电的静态存储器；

MicroSD存储卡可扩展至16GB；

模拟输入：不低于12个单端或6对差分；

★电压电流激发通道：不低于12个；

脉冲计数：不低于16个；

模拟/数字转换位数：24位；

工作温度：-40~70℃。

2.2三维超声风速仪

测量路径尺寸：垂直：10.0 cm，水平：5.8 cm，传感器探头直径：0.64cm

量程：Ux：±30m/s，Uy：±60m/s；Uz：±8m/s；Ts：-50～60℃；风向：±170°以内；

偏移误差：<±8cm/s(Ux,Uy)，<±4cm/s(Uz)，±0.7°，当水平风速为1m/s时；

测量精度（RMS）：1mm/s（Ux,Uy），0.5mm/s(Uz)，0.025℃（超声温度），0.6°（风向）

2.3闭路CO2/H2O分析仪

工作温度范围：-30～50℃；

样品腔室：5.9 ml

基础测量频率：60Hz；

量程：CO2：0～1000 μmol/mol，H2O：0～72mmol/mol；

CO2精确度RMS(最大)：0.15 μmol/mol

CO2增益随温度的漂移（最大）：±0.1%的读数/℃

H2O精确度RMS(最大)：0.006 mmol/mol

H2O增益随温度的漂移（最大）：±0.3%的读数/℃

2.4泵模块

进气连接头：3/8英寸接头

压力传感器范围：15～115 kPa

抽气速率：3～9LPM（在设定点可自动控制，通常7LPM）

2.5三路气路控制模块

进气：零气、CO2跨度或水汽跨度；

出气：到分析器和H2O旁路；

连接件：1/4英寸接件；

进样管/超声测量体积之间的空间分离：15.4cm。

2.6零气模块

★可以吸收经过模块的空气中的二氧化碳和水汽，产生二氧化碳和水汽浓度基本为零的标准气体，方便在野外进行分析仪零点的标定。

2.7无线4G传输模块

远程通讯模块，可支持无线4G通讯；

可设置网络地址、端口、传输波特率等功能。

2.8太阳能供电系统

≥80AH充电电池2台，防水、防腐蚀，免维护，保证设备在阴天情况下，连续运行3天以上；

≥100W太阳能电池板2个，带太阳能充电控制器及安装支架，保证设备在连续阴天的3天以上情况下，能够给蓄电池充电。

- 配置

1套闭路涡动相关系统（闭路CO2/H2O分析仪、三维超声风速仪、泵模块、三路气路控制模块）、1个零气模块、1个8升二氧化碳气瓶、5个一次性过滤器、1个数据采集器、2套128W太阳能供电系统、1套无线4G传输模块、1套安装附件。