附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高光谱成像仪 | SOC-710VP | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

拟采购高光谱成像仪配置需求及各部分技术参数见下表

1.1配置

（1）成像仪主机（内置扫描装置及双CCD）1台

（2）镜头F1.4/12mm（含标定）1个

（3）操作软件（含测量和数据分析功能）1套

（4）反射校准板2个

（5）便携式包装箱1个

（6）便携式超轻电池（满足8h使用）2个

（7）高性能操作终端1台

（8）室内全光谱光源及支架2套

（9）碳纤维轻型支架1套

（10）室内测量平台及光源1套

（11）体式显微镜及冷光源1套

1.2 技术参数

（1）光谱范围：400~1000nm

★（2）光谱分辨率：≤1.5nm

★（3）光谱通道数：≥500

（4）动态范围(位深)：12/16Bit

★（5）扫描方式：内置式平移推扫，无旋转光学组件，扫描速度全自动匹配，图像无畸变；可配备扫描台实现外置推扫，多种使用方式

★（6）对焦方式：单镜头双CCD实物图像预览并对焦，双CCD自动切换测量

（7）工作方式：手动/全自动(自动起止、自动测量、自动暗电流、自动保存、速度自适应)

（8）全自动控制：0~24h任选起止时间；时间间隔：1~60min任选

★（9）工作模式：≥5种（三脚架、多功能支架、实验台、显微镜、连续监测等）

（10）镜头：F1.4/12mm（焦距可选）镜头，并提供多个F值辐射定标文件供软件调用

（11）软件：实时显示光谱曲线、单波段或伪彩图像；自动统计最小值、最大值、均值和方差

（12）总重量：整套重量＜3kg（包括内置扫描机构及双CCD，此为野外测量重要参数）

（13）校准板：NIST可溯源标定，21*28cm，反射率18%、带有标定文件，软件可直接调用；另配24*18cm硬质防水校准板

（14）专业全光谱光源：12V-100W，光场及亮度连续可调，带多功能倾斜臂支架

（15）碳纤维轻型支架，中杆可水平放置、自重＜2kg，测量高度0~1.5米，有安全锁

（16）室内测量平台，测量区域45*45cm，升降杆行程≥100cm，带有刻度显示，可任意调整测量高度，电压220V，配备高光谱光源及支架

（17）体式显微镜及冷光源：可直接连接光谱仪测量、可快速预览对焦、上下卤素光源亮度可调、样品高度0~100mm；0.5m双光纤卤素冷光源≥120W，双柯勒照明，光强可调

2售后服务

2.1设备安装、调试、验收：供方安装人员与需方共同开箱，检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

2.2验收标准：以投标文件的指标为准（不得低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收合格之日起计算。

2.4维修响应时间：供方应在24小时内对技术问题作出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于较大的问题，应在3天内给以答复并提出解决方案，在预定的期限内解决。