附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2、N2O高频通量监测系统 | TGA200A | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

拟采购CO2、N2O高频通量监测系统配置需求及各部分技术参数见下表

1.1配置

（1）CO2、N2O高频通量监测系统主机1台

（2）主机防护罩1个

（3）干洁空气分流采样管1个

（4）湿空气分流采样管1个

（5）数据采集器2个

（6）高流速采样泵1个

（7）1英寸采气管160米

（8）金属过滤器1个

（9）40升铝钢瓶（带双极减压阀）1个

（10）CO2和N2O混合气40升

（11）可调浮子流量计1套

（12）针阀1套

1.2 技术参数

系统采用可调二极管激光吸收光谱扫描技术，单光程，通过调制供应激光光源的电流，在小幅度波长范围内进行连续光谱扫描，通过参比气体线锁定待测气体的吸收峰，分别测量样品气室与参比气室的吸光值，去除检测器响应的非线性，计算得到待测气体的浓度。

- CO2、N2O高频通量监测系统

- 光源：带间级联激光器 (ICL)。

- ★测量速率：500Hz

- 样品气室容积：200 ml。

- 可以同时测定CO2及N2O浓度

- 测量范围：CO2：370～1000ppm；

- ★测量噪声（100ms平均时间内的艾伦方差）：CO2：0.3μmol/mol，N2O：1.8nmol/mol；

- 气室工作压力范围：30～50 mbar。

- 数据采集器

- 最大采样频率：100HZ

- 数模转换（A/D）：24位

- 模拟通道12个

- 工作温度：-40～70℃

- 内置存储空间：4M，扩展2G存储

- 带SDI、RS232、USB、数字接口、网口接口

- 供电电压：12VDC

- 工作温度：-40～70℃

- 数据输出端口：RS-232，SDM。

- 干洁空气分流采样管

- 分流脏空气功能

- 流量范围3-5L/min

- 湿空气分流采样管

- 用于气体干燥

- 分流管长高度不少于7米。

- 高流速采样泵

- 真空气泵，可调整

- 最大流量6升/小时

- 220V交流供电

- 高流速采样泵

- 铝合金钢瓶，容量≥30L

- 精密减压阀，

- 高纯CO2和氧化亚氮气体

- ★软件：系统包含分析仪和后续必备软件，能自动记录系统运行过程的参数和分析结果，并根据用户要求自动计算CO2气体排放通量，能根据用户的要求去掉前端无用数据。

- 为保证气路的密闭性，所有气路连接件，必须采用SWAGELOK产品。

- #提供厂家授权针对本项目的授权文件。

2售后服务

2.1设备安装、调试、验收：供方安装人员与需方共同开箱，检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

2.2验收标准：以投标文件的指标为准（不得低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收合格之日起计算。

2.4维修响应时间：供方应在24小时内对技术问题作出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于较大的问题，应在3天内给以答复并提出解决方案，在预定的期限内解决。

2.5货期：合同签订后1月内。