附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC分析仪 |  | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★一、测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）

二、操作方式：计算机控制型

三、测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN（选配）、POC（选配）

四、应用对象：水样、固体（选配）、气体（选配）

五、性能参数：

5.1 测定范围（mg/L）	TC：0－30000

IC ：0－35000

5.2 检测限	4μg/L（TC），4μg/L（IC）

5.3 测定精度	CV≤1.5%（重复精度）

5.4 测定时间	TC：约3分钟

IC：约3分钟

★5.5 进样方式：八通道进样器自动吸样（用注射泵/滑块自动进样）

多位自动进样器（选配）

5.6 进样量	10－2000μL（可变）

★5.7 主机配备IC预去除功能	主机完成，内部注射器部件自动添加酸并吹扫

★5.8 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释

六.载气	：高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶

载气气压	200 ±10 kPa  （可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa）

载气流量	150 mL/min

（IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 230-250mL/min）

载气消耗量	约1440 L/月

（运行条件：8小时/日×5日/周）

七、环境温度	5~35 ℃

八、电源	AC 100~127V ± 10%，最大耗电量　800 W

AC 220~240V ± 10%，最大耗电量　1200 W

保险丝	8A.T（100V 系统）15A.T（200V 系统）

九、外型尺寸	约340（宽）×660（深）×480（高）mm (不包括突出部分)

十、重量	约35 Kg

十一、软件TOC-Control V的各种便捷功能

（1）自动设定最佳测定条件

做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。

做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。

（2）自动选择最佳标准曲线

对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。

（3）未知样稀释倍数与进样体积自动调节

对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。

（4）自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定

对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。

（5）可对应多种目的的校正系统

测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。

（6）内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。

十二、计算机的要求	计算机：PC机，USB接口

CPU：1.5 GHz 或更快

内存（RAM）：1MB 或更大

硬盘：40GB以上

操作系统：Windows7 Professional7(32bit)，WindowsXP Professional（32bit）

显示器分辨率：1024*768或更高

十三、自动进样器ASI-L

24mL样品瓶（外径23*高85mm）

样品瓶架容量：24mL样品瓶架：93个样品瓶

样品预处理	NPOC 分析时可加酸和喷射

可以对进样针进行冲洗

用磁力搅拌器进行搅拌（用选配的磁力搅拌器）

环境温度	5~35°C

近似尺寸	（宽）370 x（深）540 x（高）490 mm（不包括突出部分）

重量	约 14 kg

十四、OCT-L八通道进样器

可使用的样品瓶数   8个样品瓶，16个样品瓶（使用2个OCT-L单元时）

（用户处任意形状的样品瓶均可使用）

环境温度	5~35°C

近似尺寸	（宽）245*（深）245*（高）440mm（不包括突出部分）

重量	约3.5kg

十五、SSM-5000A

测量项目	TC，IC，TOC (TC-IC)

TC 氧化方法	燃烧氧化（TC 电炉温：900°C，最高 980°C）

IC 反应方法	酸化（IC炉温：200°C）

测量范围	TC：0.1~30mgC；IC 0.1~20mgC

最大样品重量	1g（TC 测量和 IC 测量的最大水含量分别为 0.5g 和 0.3g）

重复精度标准偏差	 范围值 ±1%

测量时间	一般 5 - 6 分钟（最长大约 8 分钟）

载气	氧气（99.9%），500mL/min

室温	5 - 35°C

电源要求 (SSM-5000A)	100 - 120 V 或 220 - 240 V (±10%) 7A，50/60Hz

外部尺寸 (SSM-5000A)	约 450mm（宽）x 656mm（深）x 290mm（高）（不包括突出部分）

重量 (SSM-5000A)	约 30kg

十六、总氮单元 TNM-L

分析类型	TN（总氮）

测定原理	热分解/ NO 检测（化学发光法）

测定范围	0 - 10000 mg/L

检出限      5μg/L（CPH CSH），20μg/L（CPN CSN）

测定时间	约4分钟

重现性	CV在3%之内

环境温度	5 - 35°C

电源要求	AC 100-120V ±10% 或者 AC 220-240V ±10%，6 A，50/60 Hz（功耗：约 230VA）

近似尺寸	（宽）160*（深）235*（高）400 mm（不包括突出部分）