附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2014 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、气相色谱仪

★ 同时测定二氧化碳（CO2）、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)三种温室气体

★ 柱温箱：操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求。高于环境温度+10℃至420℃；控温精度0.01℃

★ 进样口：至少可同时安装两个个独立控温的进样单元

★ 检测器：含有电子捕获检测器（ECD）和火焰离子化检测器 (FID)

★ 色谱柱和流路系统：支持填充柱和毛细管柱；具有大气压和温度补偿功能

• 支持 20阶柱箱升温梯度，21个恒温平台，可梯度降温

• 具有柱温箱温度的自动保护功能

• 火焰离子化检测器最低检测限：< 1.5 pg C/s

• 火焰离子化检测器具有自动点火功能

• 电子捕获检测器检测限：0.1 pg/s

• 保留时间重现性：< 0.008% 或 < 0.0008 min

• 峰面积重现性：< 1%RSD

• 环境温度敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化< 0.01℃

• 具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能